- 垂直落锤及摆锤，弹簧冲击器 设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直落锤及摆锤，弹簧冲击器 | 1台 | - 总体要求： 本装置符合GB2423.55-2006、GBT20138-2006、IEC61439-1:2009、IEC62262-2002第6条及IEC60068-2-75等标准对试验设备的要求，适用于电器设备外壳对外界的机械碰撞强度等级试验。 二、技术参数： 1、摆杆角度：0-90°可调，刻度显示； 2、摆杆长度：1000㎜； 3、配置锤头： 5、10、20、50J锤头各一个，各自配一支摆杆； 4、冲击试验高度：200-1200mm,电动可调； 5、可实现垂直冲击试验； 6、冲击能量，等效质量及跌落高度对照下表 能量/J; 2; 5; 10; 20; 50. 等效质量/kg（±2%）; 0.5; 1.7; 5; 5; 10. 跌落高度 （±1%/mm）; 400; 300; 200; 400; 500. 7、锤头标准及参考尺寸（根据等效质量要求长度有所变化）： 能量/J; ≤1 ±10%; 2 ±5%; 5 ±5%; 10 ±5%; 20 ±5%; 50 ±5%. 等效质量±2%kg; 0.25(0.2); 0.5; 1.7; 5; 5; 10. 材料; 尼龙; 钢. R/mm; 10; 25; 25; 50; 50; 50. D/mm; 18.5（20）; 35; 60; 80; 100; 125. f/mm; 6.2（10）; 7; 10; 20; 20; 25. r/mm; -; -; 6; -; 10; 17. l/mm; 根据等效质量调整确定，见附录A. a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052，洛氏硬度HRE80~85按ISO6508.. 注：当能量小于或等于1J时，在括号中的撞击元件的等效质量以及撞击元件的直径是参照原试验Ef，试验Eg的量值已在此参数中，为了协调，括号内的量值自本部分等同采用的IEC60068-2-75：1997第一版1997年8月出版的5年后将删除。. 8、弹簧冲击器的冲击能力是可调五档，分别为：0.2J、0.35J、0.5J、0.7J，1J。 附加： (1)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。 (2)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。 (3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (4)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | NB/T 33001-2010，NB/T 33008.1-2013， GB/T 18487.1-2015，GB/T 20234.1-2015等 |