福建省省级政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

招标编号：闽咨采［2016］54号

批复号：FJ[GK]201611221825

项目名称：福建省产品质量检验研究院实验室设备采购项目

采   购  人：福建省产品质量检验研究院

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

二○一六年十二月

目   录

第一章  招标公告	3

招标货物一览表	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、说  明	16

二、招标文件	16

三、投标文件的编写	17

四、投标文件的提交	20

五、投标文件的评估和比较	20

六、定标与签订合同	25

七、招标项目的监督	26

第三章  招标内容及要求	28

第四章  政府采购合同	64

第五章  投标文件格式	68

- 第一章  招标公告

受福建省产品质量检验研究院委托，福建省闽咨造价咨询有限公司对福建省产品质量检验研究院实验室设备采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：闽咨采[2016]54号

2、招标项目：福建省产品质量检验研究院实验室设备采购项目

3、招标内容及主要要求：详见附后的招标货物一览表及第三章招标内容与要求

4、招标文件购买时间及网上报名时间、地点：凡有意参加投标者，请于2016年11月  日起至2016年11月  日，每天上午8:30到12:00，下午14:30到17:30(北京时间，下同)到本公司（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）报名同时须在省级政府采购网上的电子化采购平台(http://cz.fjzfcg.gov.cn/page/login/login.jsp)上进行注册、报名，绑定CA卡（CA卡申请需提前办理，办理咨询电话:400-887-6133)，经审核后才能进行电子投标活动。网上投标具体操作详见“福建省政府采购网-下载专区-福建省政府采购管理信息系统供应商操作指南”。未办理报名手续的，投标文件将不予接收。

5、招标文件(纸质或电子)售价人民币50元/份，售后不退。若邮寄，需另加50元。本招标代理公司不对邮寄过程中的遗失负责。

6、询问规定：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条规定，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

7、投标人对本次招标活动事项提出质疑的时限及提交的书面质疑材料按照招标文件第二章投标人须知第25条要求执行。

8、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件澄清及修改）都将在政府采购相关网站（中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9、投标截止时间： 2016年  月   日上午9:00（北京时间），投标人应在此之前将密封的投标文件送达福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）。逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人不予受理。

投标人必须派代表持企业法定代表人授权委托书原件、委托代理人的身份证复印件（由法人到场的，应持法定代表人身份证明书原件及身份证复印件）等资料递交投标文件，上述资料复印件均需加盖投标人单位公章，并携带原件核验。

10、开标时间：2016年   月   日上午9:00（北京时间）；

开标地点：福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）。

11、联系方式：

采购人: 福建省产品质量检验研究院

地址: 福州市鼓楼区杨桥西路西门外山头角121号

联系人:李工

联系电话:0591-83774972

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司 ；

地址：福州市五四路158号环球广场B座13层；

联系人： 游秀敏 ；

联系电话：0591-87677863；

传真：0591-87677861。

邮购标书及投标保证金银行帐号：

帐户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：交通银行福建省分行营业部

账    号：351008010018150009287

（投标保证金汇款凭证上须注明“招标编号”投标保证金,如因投标人汇款凭证未注明造成无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。）

附：招标货物一览表

- 招标货物一览表

| 合同包 | 品 目 号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 是否允许进口产品 投标 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 高清视频监控系统测试平台 | 详见第三章招标内容及要求 | 1 | 否 | 60 |
| 2 | 1 | 管材液压试验机+水箱 |  | 1 | 否 | 30 |
| 3 | 1 | 凯氏定氮仪 |  | 1 | 是 | 55 |
| 4 | 1 | 液相色谱质谱联用仪 |  | 1 | 是 | 255 |
| 5 | 1 | 全自动电位滴定仪 |  | 1 | 是 | 50 |
|  | 2 | 电位滴定转盘 |  | 1 | 是 | 20 |
| 6 | 1 | 氢气发生器 |  | 1 | 是 | 15 |
| 7 | 1 | 高速冷冻离心机 |  | 1 | 是 | 15 |
| 8 | 1 | 水分灰分测定仪 |  | 1 | 是 | 55 |
| 9 | 1 | 气相色谱仪 |  | 1 | 是 | 70 |
| 10 | 1 | 600kN拉伸试验机 |  | 1 | 否 | 25 |
| 11 | 1 | 差示扫描量热仪 |  | 1 | 是 | 60 |
| 12 | 1 | 可编程电源 |  | 1 | 是 | 120 |

注：（1）投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号的内容必须进行完整投标。评标与授标以合同包为单位。

（2）本次采购项目(液相色谱质谱联用仪、高速冷冻离心机、气相色谱仪、差示扫描量热仪、凯氏定氮仪、全自动电位滴定仪、电位滴定转盘、氢气发生器、水分灰分测定仪和可编程电源)已办理进口产品论证手续，并经过财政主管部门的审批，允许采购进口产品（整机），同时满足条件的国内产品亦可参与投标；其余产品均未办理进口产品论证手续，未经过财政主管部门的审批，不允许采购进口产品（整机）［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

（3）投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、安装、调试、维护、技术培训、外贸代理费（若有）、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 条款号或内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建省产品质量检验研究院实验室设备采购项目 采购人名称：福建省产品质量检验研究院 项目内容：实验室设备1批 项目编号：闽咨采［2016］54号 |
| 2 | 3.1 | 投标人资格标准： 1、凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的投标人。 2、投标人须提供财务状况报告的相关材料。 3、投标人须提供依法缴纳税收的相关材料。 4、投标人须提供社会保障资金的相关材料。 5、投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 6、投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7、根据闽检发〔2014〕7号规定，投标人在投标文件中应提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。 8、一个投标人只能提交一个响应文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： ①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； ②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； ③均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。 9、投标人若为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。 10、投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须同时提供本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。 11、本项目不接受联合体投标。 释义：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供营业执照（或事业单位法人证书或统一社会信用代码营业执照）。(2)财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；或者2016年第四季度任一个月的财务报表；或者其基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。(3)依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的依法缴税的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。(4)社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）以及专业技术人员（不少于3人）的用工合同。(6)投标人应在投标文件中作出是否符合资格标准中第6、8、9、11条的声明，并加盖投标人单位公章（格式详见第五章）。 注：投标人应在投标文件中提供有效完整的证明材料，所有复印件应是最 新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层开标室） 接收人：福建省闽咨造价咨询有限公司 投标截止时间：2016年 月 日上午9:00（北京时间），逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人不予受理。 |
| 5 | 12.1 | 本项目投标保证金：合同包1:人民币壹万贰仟元整(￥：12000元) 合同包2: 人民币陆仟元整(￥：6000元) 合同包3: 人民币壹万壹仟元整(￥：11000元) 合同包4: 人民币伍万壹仟元整(￥：51000元) 合同包5: 人民币壹万肆仟元整(￥：14000元) 合同包6: 人民币叁仟元整(￥：3000元) 合同包7: 人民币贰仟伍佰元整(￥：2500元) 合同包8: 人民币壹万元整(￥：10000元) 合同包9: 人民币壹万叁仟元整(￥：13000元) 合同包10: 人民币伍仟元整(￥：5000元) 合同包11: 人民币壹万壹仟伍佰元整(￥：11500元) 合同包12: 人民币整(￥：24000元) 投标保证金提交的方式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中采购人指定的投标保证金账户。所汇出账户名称必须与投标人名称相符，否则将视为该投标人保证金未到帐。未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。 投标保证金提交的截止时间：2016年 月 日下午17：00前汇达指定的投标保证金账户。投标保证金有效期：投标有效期满后的30个日历日。 |
| 6 | 投标文件份数 | 投标文件由报价部分和技术商务部分二个部分组成；各部分文件均一套正本、四套副本；投标文件电子文本1份(采用WORD或EXCEL格式，用无毒无密码非易损介质U盘或光盘保存)，投标文件的二个部分储存在同一电子文本中。 |
| 7 | 19.6 | 评标标准和方法：本项目采用综合评分法确定中标候选人；具体详见附件1。 |
| 8 | 招标服务费 | 根据福建省财政厅《关于印发<福建省省级单位委托政府采购代理机构管理办法（试行）>的通知》文件规定，代理投标报价超过最高限价的投标无效。向采购人收取招标服务费。该费用不得含入投标总价中，投标人在投标时应特别予以注意。 |
| 9 | 23.2 | 招标项目行政监督部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室、采购人监督部门 |
| 10 | 最高限价 | 合同包最高限价详见招标货物一览表，投标报价超过合同包最高限价的投标无效。 |
| 11 | 无效投标 | (1)投标文件未按照本章规定分为报价部分和技术商务部分的；未按本章规定进行无线胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的； (2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未在规定的地方加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的； (3)未按规定提交投标保证金的； (4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的； (5)投标有效期不满足招标文件要求的； (6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (7)投标人提交的是可选择的报价； (8)投标人未按规定对投标进行分项报价； (9)一个投标人不止投一个标； (10)投标文件组成不符合招标文件要求的； (11)投标文件中提供虚假或失实资料的； (12)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 （13）未按规定办理报名手续的； （14）未在投标截止时间前送达的投标文件； （15）投标人的报价超过最高限价的； （16）未满足合格投标人资格条件的； （17）投标文件没有正本； （18）未经进口审批，所投产品为进口的； （19）出现附件1评标标准和方法中无效投标规定的； （20）投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； （21）投标人存在串通投标行为的； (22) 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标方所投产品必须是最新一期的《节能产品政府采购清单》内产品，投标人需提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件并标明投标产品所在位置，加盖投标人公章，作为证明材料，否则投标无效。 |
| 12 | 否决投标条款 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予否决投标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 重大偏差与细微偏差 | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标人认真审阅。 （一）重大偏差： 1、投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； 2、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 3、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 4、投标文件中附有采购人不能接受的条件； 5、不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）、细微偏差： 1、投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 2、评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件投标人须知第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 |
| 14 | 关于串通投标问题 | 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，认定其有串通投标行为，按投标无效的处理： （一）不同投标人的投标文件由同一单痊或者个人编制； （二）不同的投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一个； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 15 | 关于同一品牌同一型号产品参与投标问题 | 投标人须在投标文件中注明品牌及型号，未注明的将视为未实质性响应招标文件要求。 根据福建省财政厅闽财购[2013]39号通知规定，本项目单个合同包内采购项目为单一品目或有明确投标产品主件的，对该单一品目或投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目投标的，应作为一家供应商计算。在评标过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人： （一）确定投标产品技术指标的唯一性 评标委员会将对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，将确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。 （二）确定有效投标人 如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。合同包总价的最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。 |
| 16 | 其他说明 | （1）中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。 （2）投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |

附件1：合同包1评标办法

本项目采用综合评分法，分两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

1、第一阶段进行技术商务部分的评标。开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行详细评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

2、第二阶段进行报价部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分基础上计算出各投标人价格部分的得分。（计算结果保留小数点后2位数）。

3、推荐中标候选人。最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标供应商的综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中技术部分得分最高的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且技术部分得分相同的，则投标总价低的投标人将被排序在前；若上述均相同，则采取随机抽取法推荐中标候选人。

1.1各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分            满分40分

B：商务部分评分            满分15分

C：报价部分评分            满分45分

D：节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分

A和B部分的各项最终得分为各评标委员会成员评分去掉一个最高分、一个最低分后的算术平均值，并保留小数点后的2位数。

属于中小企业评审优惠内容及幅度

综合得分＝A+B＋C+D

注：A和B评分项中应提供相关资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效期内、其复印件应是清晰并加盖投标人公章及授权代表签字。

具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段进行技术商务部分评标 |  |  |  |
| A | 技术部分评分（满分40分） 注：按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%（即20分），即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 |  |  |
| A1 | 技术规格及要求符合情况 | 35分 | 评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得基本分35分；标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，有两个或两个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，正偏离不加分。 |
| A2 | 投标产品彩页佐证情况 | 3分 | 根据产品彩页资料原件（中文版）完整且能佐证所投标产品主要的技术参数及功能得3分；无彩页资料原件但其复印件能佐证所投标产品主要的技术参数及功能得2分；彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的技术参数及功能得1分；无提供彩页资料或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的技术参数及功能得0分。 |
| A3 | 投标产品配置及其他情况 | 2分 | 根据投标产品对招标文件配置要求的响应情况，以及耗材、备品备件的响应承诺情况，由评委横向对比并在0～2分之间进行评分，没有提供的不得分。 |
| B | 商务部分评分（满分15分）： 注:以下评分中，投标人均需提供证明文件且在有效期内，否则不得分，原件备查。 |  |  |
| B1 | 投标人综合实力 | 2分 | 根据各投标人的经营年限、商业信誉、银行资信以及以往用户评价等因素由评委在0～2之间进行打分。 |
| B2 | 投标产品 业绩 | 3分 | 评委会根据各投标人提供的自2014年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得0.5分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| B3 | 质保期 | 2分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得2分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| B4 | 技术培训 | 2分 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～2分之间进行打分。 |
| B5 | 售后服务 | 2分 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～2分之间进行打分。 |
| B6 | 售后支持 | 2分 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| B7 | 保修期后耗材、备品备件供应 | 1分 | 根据投标人在免费保修期后对耗材、备品备件供应（提供耗材、备品备件清单和单价）承诺情况，由评委横向对比并在0～1分之间进行评分，没有提供的不得分。 |
| B8 | 投标文件的制作 | 1分 | 评委根据投标人递交的投标文件制作排列是否有序、装订是否严密、是否便于评委审阅酌情在0～1之间进行打分。 |

| 第二阶段进行报价部分评标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 报价部分 评分 | 45分 | 对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标人的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×Q×100 C： 投标人报价得分 Hn：各投标人评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值： Q=45% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 备注:关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度： 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，中小企业参与投标享受相应优惠，用扣除后的价格参与评审。 1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）； （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 （三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应同时提供以下证明资料： （1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》 （2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。 （3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】 （4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。 注：所投标产品为小型和微型企业的产品，投标人在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。【以上证明材料须加盖投标人公章。】 |  |  |  |

| D | 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分标准 | 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%—50%（不含20%含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%（不含50%）以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标人公章，原件备查。注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。 |
| --- | --- | --- |
| 各投标人的最终得分为A+B+C+D |  |  |

- 一、说  明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的委托方，即福建省产品质量检验研究院。

2.2 “招标代理机构”系指组织本次招标活动的福建省闽咨造价咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的境内企业。

2.4“货物” 指由投标人按招标文件规定向用户单位所提供技术资料等。

2.5“服务” 系指招标文件规定卖方须承担的安装、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.6投标人未经用户单位许可，不得将中标项目转包给第三方。

3. 合格的投标人

3.1符合第二章投标人须知前附表第2项号各条要求。

4.投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 政府采购合同

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

6.2投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按招标公告中规定的提问截止时间前和载明的地址以书面形式送达福建省闽咨造价咨询有限公司。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分，具有约束力。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，同时在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面（传真）形式按投标人提供的电话或传真通知所有已购买标书的投标人；投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认，若在规定时限内未确认的视为默认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面（传真）形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人应对招标内容一览表所列的合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

详见第五章投标文件格式。投标人应结合第五章所给的格式和评标标准编制投标文件。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标保证金：投标人应按投标人须知前附表第5项所规定的时间提交投标保证金。并保证在2016年12月  日下午17：00前到达本公告提供的账户上，招标代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，超过时间不予确认。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力（本项目拒绝联合体投标）。

投标人应将基本存款账户开户许可证、交纳投标保证金的汇款凭证等的复印件附入投标文件中。投标人投标保证金转账账号应与开户许可证上基本存款账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，符合性审查不通过。

12.3投标保证金用于保护本次招标免受投标人行为而引起的风险。

12.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.5招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内,退回非中标候选人的投标保证金；在中标人签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人和中标候选人的投标保证金予以原额无息退还。

12.6投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.7发生以下情况投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.5条规定提交履约保证金的；）；

(3)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的编制

13.1投标人须按照本须知第10条规定编制投标文件。投标文件由报价部分和技术商务部分（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）两部分组成，报价部分文件需用A4幅面纸制作正本1份，副本4份，编制封面、目录、页码，装订成册；技术商务部分文件需用A4幅面纸制作正本1份，副本4份，编制封面、目录、页码，单独无线胶装成册；投标文件电子文本1份(采用WORD或EXCEL格式，用无毒无密码非易损介质U盘或光盘保存)，投标文件的二个部分储存在同一电子文本中。副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

13.2报价部分文件的密封和标识规定如下：

13.2.1报价部分文件的正本和全部副本包封在同一个包封内,并加盖投标人公章。封套上应写明的其他内容见本须知13.2.2条款。

13.2.2封套的封面上应标明：

（1）项目名称、招标编号和合同包号；

（2）投标文件内容（如报价部分）；

(3)投标人名称:

(4)投标人联系人及电话:

封套的封面上还应注明：于    年  月  日 之前（指本项目的开标日期及时间）不准启封；并写明投标人的名称。

13.2.3投标文件电子文本应放在报价部分文件里,与报价部分文件一同递交。

13.2.4封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

13.3技术商务部分文件的密封和标识规定同报价部分文件的密封和标识。

13.4投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表在规定的地方签字并加盖公章（非投标专用章或业务章等，以下同），如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.5除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.6 投标文件的纸质正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.7全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签署证明或加盖校正章。

13.8未按本须知规定的格式填写编制投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.9所有资格证明文件复印件须注明”与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应按照本须知第13.2和13.3款的规定密封和标识后提交。未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。

14.2投标文件应在招标文件中规定的截止时间前送达；迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。修改的内容应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.4投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.5投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或招标代理机构将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标代表或采购人所派出的监标人检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序当场逐一拆封，由开标会唱标人宣唱，并由记录人记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标代表签字确认。

15.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提现，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为7人（含7人）以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、要求投标人进行澄清、评估和比较，并做出推荐中标候选人的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

16.3 评标原则

评标活动按照客观、公正、审慎的原则。

16.4 评标

16.4.1开标程序结束后，实行两阶段评标。

第一阶段进行商务部分的评审，开标一览表及报价部分在投标文件商务部分评审结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评标委员会公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件商务要求的投标人。

第二阶段进行价格部分评审，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件商务要求的投标人进入第二阶段评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人。

16.4.2评标委员会应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审“对所有投标人的全部投标材料逐一进行独立审查和评价，并对评标意见承担个人责任；不得将某个投标人的投标文件由某一专家审查后，提出审查意见作为其他专家的评审意见。”的原则，客观、公正、审慎地对投标文件提出评审意见。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

16.4.3采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

16.4.4采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标方合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本章规定分为报价部分和技术商务部分的；未按本章规定进行无线胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的；

(2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未在规定的地方加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9)一个投标人不止投一个标；

(10)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(11)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(12)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3 技术商务部分的评标结束后，评标委员会将对投标文件报价部分进行检查，以确定投标文件报价部分是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

17.4 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还。

17.5报价部分符合性检查

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标无效。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

(1) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3) 投标人提交的是可选择的报价；

(4) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(5) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

(6) 未按规定提交每页盖公章并装订成册的；

(7) 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8) 投标文件内容不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会对报价部分符合性审查及判定投标的响应性只根据投标文件报价部分本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构将在刊登本项目招标公告的媒介上发布中标公告，同时招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时将落标书面通知未中标的投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；采购代理机构将没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 七、招标项目的监督

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的进行全程监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.招标文件的解释

24.1本招标文件内容如果有前后不一致或矛盾之处，应以采购人和招标代理机构的书面解释为准。

25 质疑和投诉

25.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部20号令)及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，并提供相关证明材料。无论是质疑还是投诉，投标人均须对质疑或投诉内容及相关证明材料的真实性承担法律责任。

25.2  政府采购项目投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

25.3提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

①对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日起7个工作日内。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。对开标有异议的，必须在开标现场提出。

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

25.4投标人提出质疑时应当提交《质疑书》原件，并署名（加盖单位公章和法定代表人私章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：1）质疑人的名称、地址、电话等；2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；3）提起质疑的日期。

25.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购管理部门依法处理。

25.6被质疑的投标人须配合采购代理机构进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

25.7质疑人对采购人或采购代理机构的质疑回复不满意的或未在规定时间内给予回复的，质疑人可向采购主管部门书面进行投诉。

25.8投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：1）一年内三次以上投诉均查无实据的；2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

附注：投标人出具的书面信函须加盖单位公章且署名，匿名信不予受理。

- 第三章  招标内容及要求

一、招标内容

（一）合同包1品目号1：高清视频监控系统测试平台

1.技术要求

1.1总体要求

针对高清摄像机的性能测试，测试配置和方法必须满足GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》和GA/T 1128-2013《安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》标准要求。

摄像头测试的性能指标，包含但不限于分辨力、亮度鉴别等级、亮度信号信噪比，帧率、延迟、白平衡、亮面均匀度、色彩均匀度、坏点及缺陷、噪点、几何失真、横向色差、色彩还原准确性、对比度、动态范围、曝光准确性、渐晕、ISO感光度、镜头杂光、纹理细节、曝光时间、实景对比、自动化控制。

硬件要求

至少具备以下组件：

1.2.1

★反射标准光源组 1套：支持至少6色温（D50, D65, CWF，A, H, 2100K），每个色温亮度均可调，每根灯管单独开关。符合相关光源的主要国家和国际标准要求。可以在不同色温之间自动或手动进行切换，支持光源自动开闭及时长的设置。照度范围可实现1lux-1500lux。小于50cm的照面，光照均匀性达95%以上。小于1米的照面，光照均匀性可达90%以上，1.1至1.5米的照面，光照均匀性可达80%以上。支持多种色温的混色。可通过WiFi控制亮度调节及色温切换，提供可编程控制接口及技术支持。亮度变化的情况下色温不能飘移+-10%。

1.2.2

★透射宽动态测试光源 1台：色温D65光源，亮范围30-20000lx，均匀性>97%，显色指数>95%, 支持亮度均匀性、脏污、动态范围、灰阶等测试项目，提供可编程控制接口。

1.2.3

实景主观观察台 1个：符合孟赛尔中性灰N5标准，无眩光及光圈现象，面积不小于：1.7m*1.2m，可以自由移动。

1.2.4

实景元素卡1套，包括：色卡、高低反差斜边卡、灰阶卡、人物、织物纹理、高光、彩色元素、小文字、星状图等。与反射式面光源及实景主观观察台配套使用。

支架、夹具、轨道和滑轮1套：应包含三脚架、三向云台、双向水平微调云台、专用夹具。支架：最大承重不小于12KG；最大高度不小于188cm。导轨长度不低于2m，滑轮滑动平滑便携，支架可固定在滑轮上。

1.2.5

★各类测试卡1套：符合各项测试的需要，反射式测试卡应进行枫泡板磁性装裱处理，使其易于保存和切换；透射测试卡需提供遮罩装裱处理，使其易于安装在透射光源上使用。

测试标准卡应包括：

ISO15739噪声测试卡

36阶宽动态透射式测试卡

Q14灰阶卡

透射灰阶卡（ 符合GA/T 1128－2013规范要求）

枯叶(落币)噪点及锐化细节测试卡

几何失真测试卡

横向色差测试卡

24色色彩测试卡

SFRplus预畸变清晰度测试卡

18%灰卡

白平衡测试卡

电视分辨率通用测试卡

12233：2014解像力测试卡

12233：2003解像力测试卡(2000线)

以上测试卡应可兼容4:3和16:9两种规格。

1.2.6

专业显示器1台：要求4K分辨率（3840*2160）不小于32寸，支持14位硬件校准，自带校色软件，可准确模拟Adobe和sRGB色域，色域范围≥99%Adobe RGB，支持3000~15000K色温调节。

1.2.7

★拍摄及曝光时间测试仪1台：拍摄或曝光时间测量范围从0.1ms-1mns, 总范围1ms-100s.，可分析音视频的同步，视频丢帧、跳帧。环境光色温、照度及均匀性等测试功能，并可预警。可支持电池供电。

1.2.8

台式机1台：显卡支持4K输出，处理器i7及以上，内存16GB及以上，满足4K视频图像流畅分析使用。

1.2.9

交换机1台：具备40口POE供电功能。

1.2.10

★减光滤镜组1组：整组14片，密度要求0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5。

1.2.11

暗室布置：要求提供暗室环境的设计、施工搭建，及后续的维护与支持。环境及功能应满足GA/T 1127-2013和GA/T 1128-2013标准的要求。配备相应的墙体涂料（例如孟塞尔N5中性灰），暗室照度条件达到不高于0.1lux。

1.2.12

笔记本电脑1台，屏幕15.6英寸；i7-6500U CPU；2G独显；16G内存；120G固态+1TB双硬盘。

1.3软件要求

★可分析以下参数：分辨率，畸变，白平衡，色彩还原准确度，动态范围，噪点，亮度均匀度，中心最大亮度，色彩均匀度，防抖以及GA/T 1127-2013和GA/T 1128-2013中规定的性能参数；

所有测试记录，测试配置可以保存，并能够导出；

要求测试系统软件至少支持Windows7平台，运行引擎至少支持Windows7平台，包含两年软件免费升级和维护。

2.技术服务及培训要求

2.1 设备质保期为二年，质保期内供货方免费维修发生故障产品，如若质保期内多次出现故障或设备运行不稳定等情况，使用方有权提出更换设备要求；质保期外供货方应提供有偿维修服务。

2.2 二次开发支持：在相关软件和设备需要二次开发时，提供二次开发的技术支持和方案参考。

2.3 卖方所提供的设备在保修期内，出现非人为破坏造成的设备故障及买方无法解决的问题时，卖方应免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题并完成设备故障的修复。

2.4 供货方在安装调试完成后对使用方人员进行相关技术培训，内容包括硬件维护管理，使使用方人员能够正确安装、使用操作、维护该设备等。

2.5 交货期为合同签订之日起60天之内。

2.6交货地点:用户指定地点。

（二）合同包2品目号1：管材液压试验机+水箱

一、需满足检测标准情况：

需符合的方法标准：

管材的液压试验主要依据的试验方法是GB/T6111-2003(idt ISO1167:1996) 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》GB/T15560-1995《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》

需符合试验的产品标准：

管材产品标准主要有GB/T 10002.1-2003，GB/T 10002.2-2003，GB/T13663-2000，GB 15558.1-2003，GB/T15558.2-2005，CJ/T 123-2004、HG/T 3691-2001、GB/T18998.2-2003、CJ/T189-2007等，覆盖了所有的塑料压力管道，是塑料管道安全注册和进行产品认证的必检项目。

二、主要设备要求

1、主机控制系统

a.静液压试验机，10路 1台，最大压力范围16MPa，模块化设计，双回路控制；

适用于dn16mm～dn1600mm试验样品，电脑软件控制，包含基本软件。

★b.恒压范围：3％～100％×16MPa；压力误差：恒压范围示值的0.3%；

c.压力精度0.01MPa；

d.压力特性：完全液压系统，内置压力泵，高水压供给，过滤系统，压力显示；

★e.可进行管道长期静液压试验又可做管材的爆破试验，可设置升压速率，按MPa/min进行；

f.具有试样预处理功能，预处理完成后自动开启试验控制；

g.计时精度：≤±0.1％,计时范围：1s～10000h；

h.具有电磁阀的自动清洗功能,具有自动泄压功能；

i.具有过滤系统；

2、控制软件

可以直接进行测试参数的设置、测试程序的开始与结束、测试工作站状态查询。

软件功能：

用软件控制测试的开始和结束

★对测试过程进行实时监控

对测试参数进行设定

自由定义测试样品

打印并输出标准测试报告，压力曲线

3、温控系统及介质箱

（1）温控范围：（20℃～95℃），控温精度：±0.5℃，水箱均匀度：±1℃；

加热系统一套,制冷系统一套；

（2）内胆尺寸：长×宽×高：≥2400mm×≥1360mm×≥1230mm；内外胆材质：不锈钢；

（3）不锈钢循环泵一台；

（4）智能补水系统一套；

（5）气动开启水箱盖系统一套；

（6）不锈钢试样吊杆及试样挂钩若干；

(7)样品转接口、每路1转3接头，共30个快速接头。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：三年内免费维修(包含所有配件更换，如电磁阀、蓄能器等)，终身维护。

- 供货方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 定期回访用户，每年保证2次上门回访(包括上门维修)，指导用户保养维护试验机。

- 免费服务内容：软件终身免费升级服务,本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

9. 交货期为合同签订之日起60天之内。

10.交货地点:用户指定地点。

（三）合同包3品目号1：凯氏定氮仪

1 主要用途

用于食品、饲料和土壤等样品的全氮分析及其它挥发性组分蒸馏分析。

2 配置要求

2.1  带20位及以上自动进样器的原装的全自动凯氏定氮仪系统（含主机1台、100mL消化管各1只、250mL或300mL 消化管1只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各1个、消化管夹1个、20位及以上的自动进样器1台）。  1套

2.2  原装的20位及以上全自动编程型消化系统（含消化炉1台、带负压的排废罩1个）  1套

★2.3  凯氏定氮仪电脑联机专用管理软件                          1套

2.4  品牌台式计算机                                            1台

★2.5  250mL或300mL消化管                                    100只

2.6  消化管架                                                   4个

2.7  消化管接头                                                  1个

3技术参数及要求

3.1工作条件：可连续工作8小时以上；

3.2采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

3.3 检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%。

3.4蒸馏时间：≥样品（60mg氮）／4分钟；自动排空清洗时间≤1min；滴定精度：≤2uL/步。

3.5定氮仪主机内置操作系统，带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。

★3.6滴定系统须采用指示剂滴定终点颜色判定法，采用正压方式进行滴定，同时滴定系统内置于蒸馏仪主机；（注：不接受外接滴定配置方案）。

3.7双蒸馏模式：自动蒸馏模式（或蒸汽平衡添加蒸馏模式）和延时蒸馏模式。自动蒸馏模式，自动检测仪器待机温度，自动判断有效蒸馏时间，无需对冷仪器进行预热，提高了测量结果的准确性，防止最初做样结果偏低；延时蒸馏，可有效防止反应过于剧烈导致氮的损失，确保做样结果的准确。

3.8边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。

★3.9 仪器采用8.4英寸彩色液晶触摸显示屏，带中英文操作界面分辨率高，可以清晰的看到显示内容。内置软件可以使操作者在电脑上进行仪器的操作设定，结果的处理等。支持GLP规则，支持LIMS数据交换；数据结果可通过网络，USB自动传输。同时也可以选择和专用的计算机软件联机使用（须提供实物照片）。

3.10无需连接外置电脑软件条件下，主机可储存10000个以上测定结果，200个以上测定方法。

3.11从样品管、防溅保护器、冷凝器到滴定池，整个蒸馏、滴定过程透明可见，可实时观察整个做样过程。滴定接收杯无遮挡，可以方便拆洗，易于清洗，防止污染（须提供实物照片）。

3.12内置电子蒸汽校准控制器：可自动调控蒸汽通入量、速度及终止，并有隔热保护装置确保蒸汽发生器，高效安全，无需维护。

3.13带自动进样器接口（至少可连接20位自动进样器），实现无人值守的全自动连续分析，提高分析效率。

3.14安全功能： 开机自检功能、样品管在位感应器、防护门感应器、蒸汽发生器过热过压保护和错误提醒功能。

3.15使用100mL、250 mL（或300mL）、500mL消化管，管壁厚度≥2.3mm，由特殊的玻璃材料（硼硅酸盐玻璃制成。收口防爆沸凹槽设计，同时兼容市面上其它品牌的消化管。

3.16冷却水温度传感器，自动调节冷却水，结果准确，节约水源。

3.17密码锁保护功能，防止非授权操作，满足实验室GLP规范。

3.18蒸汽调节输出：30%-100%。

3.19 根据不同样品量，操作界面可选择不同位数样品架的样品自动检测，同时具备快速样品架可以用于应急样品的测定，也可以用于控制空白或样品的测定，在实现全自动进样的同时，亦可以保证灵活性。

3.20 通过蒸汽压力进行自动的样品转移，在蒸馏过程中，蒸汽不断的自动清洗样品管，减少样品管的清洗过程，节约时间和人力。避免机械臂转移样品时出现的卡位不准确而导致的密封不严的问题。

3.21 消化炉指标：整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于多种体积消化管。

3.22 温度范围：30℃-440℃或更高。

3.23每个样品管对应独立的密封, 样品管和抽吸模块之间独特的深度陷入密封设计，有效防止有毒有害气体的排放泄漏。

3.24室温加热到420℃仅需20min；大大节省样品消化时间。

3.25磁力固定抽吸模块功能，使操作更加简便、安全。

3.26可编程自动控制加热时间、加热温度、消化炉梯度升温、消化管升降、废气吸收等，可储存消化应用程序；时间和温度程序控制功能，自动控制尾气吸收装置，消解仪设有状态提示：如到达消解温度和消解完成时都有提示音。

★3.27全自动消化炉可自动提升与下降消化管架，可控制消解开始时间，所有的消解方法参数可存储，实现无人看守操作（需分别提供消化炉提升消化管架状态与下降消化管架状态照片）。

3.28消化炉设有安全保护功能，如过温保护、防腐保护和断电保护等。

3.29具有UL/CSA, CE 认证，提供IQ/OQ验证。

3.30品牌台式计算机：双核、3.0GHz以上、8GB RAM、1000GB硬盘、DVD、22’液晶显示器，独立或集成显卡。

4、 维修质保

4.1自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修1年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.2用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5. 技术资料

5.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；凯氏消化手册。

5.2针对不同样品的应用报告。

6 验收

6.1仪器到货后，能立即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

6.2中标供应商设备供货、安装、调试、验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的技术规范等有关资料须符合国家相应的有关标准、规范要求。

6.3中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书及说明书等，进口产品必须提供整机（含消解炉）的进口报关材料，确保产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

7、交货地点：用户指定地点。

8、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（四）合同包4品目号1：液相色谱质谱联用仪

1 主要用途

用于食品中食品添加剂、非法添加物、农药残留、兽药残留等痕量指标的检测；

2 配置要求

2.1 超高压二元泵系统										            1套

2.2 在线脱气机                                                 1套

2.2 高性能自动进样器													1套

2.3 柱温箱															1套

2.4 串联三重四级杆质谱仪主机(含线性离子阱功能部件及独立的ESI和APCI离子源）  1套

2.5 注射针泵															1套

2.6 安装调试试剂														1套

2.7 原装最新液质工作站软件											1套

2.8 专业定量分析软件													1套

2.9 配套供气系统管路（含不锈钢接头3对及不锈钢管道）      			1套

2.10 耗材一批：含2mL透明样品瓶500个， 2mL棕色样品瓶200个， C18色谱柱  2.1mm*50mm*1.8ul 1根，C18色谱柱2.1mm*100mm*1.8ul 1根， ESI喷雾针2根，机械泵油4L。

3技术参数及要求

3.1操作环境

3.1.1工作环境温度： 15-35℃

3.1.2工作环境湿度： 20-70%

3.1.3工作电压：220±5% V

3.2 液相色谱在线脱气机

3.2.1真空脱气流路数： 4路或以上

3.2.2脱气流速： 3mL/min

3.3.3 内置真空泵、压力传感器，实时监控真空腔压力变化

3.3 液相色谱泵系统

3.3.1 串联式双柱塞往复泵，20-100µL自动连续可变冲程，含主动柱塞清洗装置；泵设计：双活塞串联泵，泵由双核独立马达控制，可变冲程驱动和平滑运动控制、浮动活塞设计，传动装置采用滚珠螺杆

3.3.2最小冲程：300pL

3.3.3流速范围：0.001 mL/min -5 mL/min, 步进：0.001 mL/min

3.3.4流量精度:≤ 0.07 % RSD或0.005 min SD

3.3.5流量准确度:± 1 %

★3.3.6最高耐压: 1300 bar或以上

3.3.7压力脉动: < 1 % 振幅，或<0.5 MPa (5 bar)

3.3.8延迟体积：45 µL

3.3.9混合范围：0–100 %

3.3.10混合精度	< 0.15 % RSD或0.02 min SD

3.4自动进样器

3.4.1 洗针方式：内外洗针

3.4.2进样体积: 0.1-20 uL，步进：0.1uL

3.4.3进样精度：< 0.25 % RSD

3.4.4样品容量：≥132位（2 mL样品瓶）

3.4.5最高耐压：≥1300 bar

3.4.6交叉污染：< 0.004 %

3.4.7具有样品前处理步骤可编程功能，可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。

★3.4.8 样品温控范围：4-40˚C

3.5 柱温箱

3.5.1温度范围： 室温以上5˚C-80˚C

3.5.2温度稳定性：± 0.1˚C

3.5.3温度精确度：0.5˚C

★3.5.4柱容量：30 cm 2根或以上

3.5.5 控温方式：有流动相预加热功能

3.5.6 同一柱温箱可以左右同时设定不同温度

3.6质谱部分

3.6.1质谱仪须包括以下完整组件：ESI源（或具有ESI功能的复合源）、APCI离子源、离子导入系统、质量分析器、电子倍增器检测器系统、数据采集处理系统。

3.6.2 质量范围(m/z)：5-2000或更高

3.6.3四极杆扫描最大扫描速率：≥12000 amu/s

3.6.4灵敏度：ESI正离子灵敏度：1pg 利血平柱上上样，原始数据或无平滑数据， MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比≥50000：1 ,同时满足6针重现性C.V.<5%；ESI-灵敏度：1 pg 氯霉素柱上上样，原始数据或无平滑数据，MRM离子对为 m/z321与152，过色谱柱， 信噪比＞50000:1，同时满足6针重现性C.V.<5%

3.6.5 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外使用氩气；

3.6.6 质量稳定性： 0.1amu/48Hr

3.6.7 离子驻留时间≤ 1ms

3.6.8电喷雾离子源：流速 5uL/min-3000uL/min以上；APCI 大气压化学离子源流速范围：流速 50uL/min-3000uL/min以上。离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，要求采用锥孔接口技术(非毛细管或传输管技术)，以保持高灵敏度和抗污染能力,抗堵塞抗污染的接口技术。

★3.6.9离子源加热温度750℃,在软件上可以设置并实现，且具备两路雾化气。

3.6.10 同时具备串联四极杆、线性离子阱扫描模式及MRM3扫描功能（不含源内裂解）。

3.6.11半峰宽0.7amu下，线性离子阱扫描速度：≥20000 amu/s

3.6.12具有以下扫描模式：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion  Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应扫描(SRM)、多反应监测扫描(MRM)、混合扫描(Mixed Scan Mode) 、增强全扫描（EMS）、增强子离子扫描（EPI）、增强多电荷扫描（EMC）、增强分辨率扫描（ER）、时间延迟碎裂功能（TDF）。

★3.6.13线性离子阱分辨率：≥9000（在250amu/s）

3.6.14具有以下关联扫描功能：

3.6.14.1增强子离子扫描灵敏度：200fg柱上量克伦特罗在二级全扫描模式下，可以获得不少于4 个大于10%相对丰度子离子，并能够准确的在谱库中检索，且匹配系数≥60%。

3.6.14.2电荷数判定：可以根据离子动能，实现在低分辨条件下，区分离子的电荷数。

★3.6.14.3提供高选择性MRM3定量分析，20fg 尿中克伦特罗,母离子277.1，子离子203，  三级子离子131，S/N＞10：1，由于源内解离（source-CID） 没有选择性，因此任何源内解离数据均视为不满足此项指标。

3.6.14.4具有MS/MS和MS/MS/MS多级质谱扫描分析功能（源内裂解不计在内）。

3.6.15  MRM3检测灵敏度：柱上量2pg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比＞500，偏差小于等于10%。且同时可以看到，质荷比在100到200范围内所有质荷比的信息。由于源内解离（source-CID） 没有选择性，因此任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。

★3.6.16 线性离子阱MS/MS 全扫描灵敏度 1pg 利血平直接进样，信噪比＞100：1（峰峰比）

3.6.17定性分析：0.05ppb磺胺类确证可以得到MS/MS全谱进行谱库检索。利用线性离子阱的EPI（增强子离子扫描）功能，可以进行完全定性确证。

3.6.18采用180度弯曲四极杆及线性加速技术高压碰撞室，具有轴向加速离子的作用。

3.6.19 真空系统： 高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

3.6.20 检测系统：脉冲式电子倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。

3.6.21 LC/MS-MS数据系统：

软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，提供2000种以上食品安全残留检测等数据库，并具有自建立数据库功能和谱库快速检索功能。

3.6.22兼容CE接口（无需分流方式）以提供更多的分离方式。

3.6.23 其它：输入输出系统：双核、3.0GHz以上、8GB RAM、2*500GB硬盘、DVD RW、22’液晶显示器，独立显卡，激光双面打印机，Windows 7 操作系统；

4 售后服务

4.1厂家须帮用户开发相关的分析方法。

4.2自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机（包括液相色谱及质谱部分）免费保修1年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.3用户现场免费安装，调试，培训。

4.4每台仪器免费提供3-4名技术人员到厂家在国内的培训中心进行为期一周的培训；

4.5维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.6保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5技术资料：货物安装时，应提供仪器的中、英文说明书、专业软件安装光盘及操作指南、仪器日常维护等的全套技术资料。

6、验收

6.1仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

6.2中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

6.3中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

7、交货地点：用户指定地点

8、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（五）合同包5品目号1：全自动电位滴定仪

1 主要用途

用于电位滴定实验，包含食品饲料中，氯离子测定、pH测定、氟离子测定等。

★2 配置要求

2.1 滴定仪仪器主机：1台；

2.2 螺旋桨搅拌滴定台：1套；

★2.3 滴定管：20ml滴定管1套； 10ml滴定管2套；滴定管驱动器：3套（均可用于滴定）

2.4 电极：数字智能复合Ag电极一根；数字智能电极连接线缆一根；F离子选择电极及其配套的参比电极及电极线缆一套。

2.5 滴定控制工作站：包含中文控制软件以及电脑。

2.6 卡氏水份测定模块一套（含控制模块及相应电极组件等）

2.7 自动样品处理器及样品盘一套

3技术参数及要求

3.1	滴定模式：

3.1.1必须至少具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正、手工滴定等工作模式。

3.1.2滴定系统控制部件具备硬件升级功能，根据用户的实际测定需要（应用类型和样品数量），实现全功能升级梯队。

3.2	信号测试精度、范围以及测试误差范围应满足或优于以下要求：

3.2.1 pH测量范围：0—14.000pH；测试分辨率：0.001pH；测试误差范围：±0.003pH；

3.2.2 电势测量范围：0—±2399.0mV；测试分辨率：0.1mV；测试误差范围：±0.2mV；

3.2.3 温度测量范围：-100℃—+200.0℃；测试分辨率：0.1℃；测试误差范围：±0.2℃；

3.2.4 测量输入模块信号类型：具备模拟量输入信号形式和数字量输入信号形式；

★3.2.5 最多可连接十组测量输入模块；采用光信号传输，减少因周边信号干扰而产生的信号波动和偏差；最多可连接十组测量输入模块（或称电极板）；

3.3 滴定管以及滴定管驱动器：

3.3.1 内置智能识别技术，可自动识别滴定管的体积、分辨率，可保存试剂名称、有效期、浓度等试剂信息；无试剂接触标准试剂管理体系，具备试剂状态指示系统；

★3.3.2 滴定管四通路设计,并可以将残留的液体排空，严格无死体积；必须具备可用于滴定分析50ml 规格可选；滴定管驱动器马达步进分辨率：优于1/40000；同时可根据实验需要定量调整吸取滴定溶液体积，无需满管即可开始滴定.滴定管加液误差：≤0.20%；全部实验结束后滴定管保持排空状态，避免滴定管腐蚀。

3.3.3 滴定管驱动器与滴定管螺纹式活塞连接，确保连接零缝隙；

3.4 电极：

3.4.1内置智能记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性；具备运行状态指示灯，实时显示电极当前状态；

★3.4.2内置数模转换体系，将模拟信号转换成数字化传输，确保测定信号不受外接电波、静电干扰，没有信号衰竭；

3.4.3 内置信号放大器。

3.5 工作站：

3.5.1硬件：双核、3.0GHz以上、8GB RAM、1000GB硬盘、DVD RW、22’液晶显示器，独立显卡，激光双面打印机，Windows 7 操作系统；）

3.5.2操作系统：Windows 7或Windows 8或XP

3.5.3滴定软件：

★3.5.3.1. 仪器控制和数据处理完全由原版操控软件进行，有中文、英文等多语言可选

3.5.3.2.以样品为中心的工作界面，实现样品信息（测量、构造、结果、报告、计算信息）全程显示监控；

3.5.3.3.可支持单次、序列以及四通路平行滴定；允许多项测试在同一样品上进行；用户可编辑保存方法数无限制；具备紧急样品插队功能。每个方法中功能参数的个数：无限制；每个方法中内部循环的个数：无限制。

3.6 自动样品处理器

3.6.1 全机械臂取样方式，自动抓取整个样品杯到外置滴定位，无需共用外置滴定杯，避免交叉污染。

★3.6.2 可同时安装样品架≥7个；实验过程中，无需等待实验结束即可将样品盘取下进行样品整体更换；

3.6.4 可配置外置滴定工作位≥4个，且可同时进行分析

3.6.5 样品位≥16位，样品杯≥120ml

3.7 卡氏水份测定模块

3.7.1测量范围：10 ppm … 100% 含水量

★3.7.2具备用户分级管理功能，可设置至少两组操作权限；每个用户可设置快捷键个数≥13个

3.7.3内置吸排液泵系统；可以选配多样品位卡氏加热处理器；

3.7.4内置吸排液泵系统，操作者只需按键，便可实现排空废液和加入溶剂的操作。

3.7.5可单独直接扩展连接外置加液单元，分辨率至少1/10000.

4、 维修质保

4.1自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修2年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.2用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

4.5软件终身免费升级服务,本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

5. 技术资料：

5.1详细的英文操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书。

6 验收

6.1仪器到货后，能立即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

6.2中标供应商设备供货、安装、调试、验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的技术规范等有关资料须符合国家相应的有关标准、规范要求。

6.3中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书及说明书等，进口产品必须提供整机的进口报关材料，确保产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

7、交货地点：用户指定地点

8、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(六)合同包5品目号2：电位滴定转盘

1 主要用途

用于与本次招标自动电位滴定仪联用，并由电位滴定仪工作站完全控制实现多样品连续自动分析功能。

2 配置要求

2.1 自动样品处理器及样品盘一套

2.2 螺旋桨搅拌滴定台：1套；

★2.3 滴定管：5ml滴定管1套； 50mL滴定管1套

2.4滴定管驱动器：1套

3技术参数及要求

3.1	自动样品处理器：

★3.1.1 样品处理器位数≥16位；样品杯容量≥120mL；样品架可更换。

★3.1.2 具备2个以上扩展接口，可连接额外的驱动配液器、滴定管单元，辅助完成更加复杂的液体处理、定量加液、定量吸液、定量移液等功能。

3.1.3 实验过程中，无需等待实验结束即可将样品盘取下进行样品整体更换，提高实验效率。

3.2	滴定管以及滴定管驱动器：

3.2.1 内置智能识别技术，可自动识别滴定管的体积、分辨率，可保存试剂名称、有效期、浓度等试剂信息；

★3.2.2 滴定管四通路设计,并可以将残留的液体排空，严格无死体积；必须具备可用于滴定分析50ml 规格可选；滴定管驱动器马达步进分辨率：优于或等于1/10000；滴定管加液误差≤0.20%。

4、 维修质保及培训

4.1自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修2年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.2用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5. 技术资料：

5.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。

5.2针对不同样品的应用报告等。

6、交货地点：用户指定地点

7、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(七)合同包6品目号1：氢气发生器

氢气发生器技术指标

1 主要用途

专用于实验室的氢气气源，满足实验室对氢气气源的特殊要求

2 配置要求

2.1氢气主机        1台

2.2 维护配件        1套

3技术参数及要求

3.1 工作条件：环境温度5-45℃；工作电压：220-250V；

★3.2 采用纯水电解、膜分离技术产生氢气；

★3.3 氢气及杂质气体纯度：H2 ＞99.9999×10-2 (v/v)；O2+Ar≤0.1×10-6 (v/v)； N2 ≤0.3×10-6 (v/v)；CO ＜0.1×10-6 (v/v)；CH4 ＜0.1×10-6 (v/v)；CO2≤0.2×10-6 (v/v)；H2O≤0.2×10-6 (v/v)；总杂质含量＜0.9×10-6 (v/v)

3.4 输出氢气压力可手动调，压力范围:0-100psi；三种压力单位显示：psi、bar和kpa；

3.5 内置智能芯片，多台同型号氢气发生器串联时可自动控制出口流速和压力；

★3.6 液晶面板，在线压力数字显示；在线流速显示，流速范围:0－500cc/min；

3.7 LCD模块的人机交互菜单设计；

★3.8 全天24小时不间断持续、安全、可靠运行；

3.9 采用碳分子筛技术进一步过滤提纯氢气；

★3.9具有开机自检功能；

3.10水质在线监测，水箱反应过程可视

★3.11漏气报警，自动停机；低水位报警，自动加水

3.12只使用纯水，不需添加碱液

3.13 可以氮气、零级空气发生器任意组合，组成一体式气体发生器

3.15 整机原装正品

4、 维修质保及培训

4.1自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修2年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.2用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5、验收

5.1仪器到货后，能立即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

5.2中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造、安装及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

5.3中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书与说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

6、交货地点：用户指定地点

7、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(八)合同包7品目号1：高速冷冻离心机

1 主要用途

高速冷冻离心机是利用高速冷离心机冻离心机转子高速旋转产生的强大的离心力，加快液体中颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开，实现食品检测样品的前期预处理。

2 配置要求

2.1高速冷冻离心机主机          1台

★2.2大容量水平转头（含28×50mL圆底管适配器, 28×50mL尖底管适配器，56×15mL离心管适配器及224×1.5/2.0mL适配器）                1个

2.3 密封防生物污染高速碳纤维角转头（离心容量8×50mL）   1个

3技术参数及要求

★3.1 离心机最高转速≥15200 rpm，配备大容量水平转头时，离心机离心转速≥4700 rpm，离心力≥4816×g，配备密封防生物污染高速碳纤维角转头时最大转速≥14500rpm；最大离心力≥24446× g。

3.2 最大RCF≥25314 × g

★3.3 最大离心容量≥4×1000mL

3.4 控制系统/驱动系统：微处理器控制系统/直驱无碳刷电机

3.5 制冷系统：无CFC制冷剂

3.6 转头锁定功能：转头自锁机制，无需要工具的转头系统3秒内完成转头更换。

★3.7  不平衡检测系统：电子式不平衡检测

3.8  同时监控并显示双重温度模式（显示离心腔温度模式和显示离心样品温度模式）。

3.9  程序存储≥99个（包含5个以上快捷程序）

★3.10 有预冷功能，-10℃到+40℃

3.11 加/减速曲线>9/10

3.12 离心时间设定：9小时59分钟+连续离心

3.13 双重定时模式：标准定时模式和定速计时模式。

3.14 经第三认证的防生物污染密封盖，电子式门锁，转头自动识别

3.15 质量认证：具有UL，CSA，CE，IVD等第三方生物安全认证。

4、 维修质保及培训

4.1自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修2年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.2用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5、验收

5.1仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

5.2中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

5.3中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书及说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

6、交货地点：用户指定地点

7、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(九)合同包8品目号1：水分灰分测定仪

1 主要用途

主要应用于对样品进行批量水分、灰分含量测试，也可以作为前处理设备进行使用。

2 配置要求

2.1整机原装全自动水分灰分分析仪                              1台

2.2分析软件及控制系统标准套                                      1套

2.3 无油空气压缩机                                                1台

2.4 备用陶瓷坩埚                                                  60个

2.5 品牌台式电脑                                                  1台

3技术参数及要求

3.1仪器整体及功能要求

★3.1.1 一体化设计，含内置万分之一天平、加热装置（含坩埚）、内置微电脑触摸屏操作控制软件，可同时对29个以上（含29个）的样品进行测试。

3.1.2 可自动记录质量变化，自动绘制质量变化-时间曲线，自动记录相关数据、自动识别恒重、自动计算测试结果、自动计算平行样品相对标准偏差、标准偏差、平均值等，可通过无线路由器实现远程查看仪器存储数据。

★3.1.3 测试中可暂时中断测试，加入硫酸或硝酸等测试硫酸灰分或硝酸灰分，加酸后，可自动继续测试。

★3.1.4 配置天平计量和温度计量功能，并配置校准功能。

3.2天平系统

3.2.1 测量精度 0.0001g（100μg）

★3.2.2称量范围 0.1-120g

3.2.3 称量样品数 ≥29个

3.3 温控系统

3.3.1温度范围 50℃-1000℃

3.3.2温度稳定性 +/-2%

3.3.3 升温速率 50℃/min

3.4. 气体要求

3.4.1   开机运行使用压缩空气，压力6bar

3.4.2   加热时炉腔内可选气体 ：99.5%氧气(3bar)、99.5%氮气(3bar)、压缩空气(6bar)，可自由调节0-9L/min

3.5分析能力

★3.5.1  测定速度：温度1000℃，升温速率50℃/min，自由设置800-室温℃，自动开盖。

3.5.2  可实时显示分析过程中的样品质量-时间曲线、腔体温度-时间曲线

3.5.3  结果可提供准确的水分、灰分及特定温度下的质量减少量或剩余质量，并根据要求显示净质量或百分比

3.6. 操作软件：内置已安装控制软件的微型触摸屏电脑，模块化专业控制软件，可编辑不同加热程序并随时调用；实时显示分析过程并随时可以中断；线性图、数据表两种数据灵活转换.

3.7.数据输出：可连接打印机、互联网、移动存储设备、外置电脑、键盘，具有USB、网口两种接口。

3.8 其它：台式电脑：双核、3.0GHz以上、8GB RAM、1000GB硬盘、DVD RW、22’液晶显示器，独立显卡，激光双面打印机，Windows 7 操作系统。

4  维修质保及培训：

4.1自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修2年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

4.2用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

4.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5. 技术资料

5.1仪器操作手册（中、英文）及维护手册(中、英文)等.。

5.2操作软件及其他相应资料

6 验收

6.1仪器到货后，能立即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

6.2中标供应商设备供货、安装、调试、验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的技术规范等有关资料须符合国家相应的有关标准、规范要求。

6.3中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书及说明书等，必要时须提供整机的进口报关材料，确保产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

7、交货地点：用户指定地点

8、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(十)合同包9品目号1：气相色谱仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JJG 700-1999 《气相色谱仪》

GB/T4615-2013 《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》

GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》

GB/T18883-2002(修改单) 《室内空气质量标准》

GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

二、技术指标：

1气相色谱仪主机：

★1.1载气流速稳定性（10min）：TCD ≤1%、ECD≤ 1%，配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能，具备载气节省模式；

★1.2柱箱温度稳定性（10min）：TCD≤ 0.5%、FID≤ 0.5%、ECD≤ 0.5%；周围环境温度变化1℃，柱箱温度变化不大于0.01℃；

★1.3程序升温重复性：TCD ≤2%、FID≤ 2%、ECD ≤2%；柱箱温度范围：室温以上4℃至450℃，程序升温阶数：20阶及以上，控温精度：≤0.01℃；

1.4降温速率：450℃冷却至50℃不大于3.5min；

1.5可同时安装FID、ECD、TCD检测器，且各单元都能独立控制；

1.6分流/不分流进样口最高使用温度可达400℃，最大压力可达150psi，可设置压力、流速和分流比；

1.7 FID检测器最高使用温度可达450℃，拥有自动点火功能，检测限不大于1.5×10-12g/s（十二烷），动态范围大于107；

1.8 ECD检测器最高使用温度可达400℃，检测限不大于ECD≤5×10-12g/mL，动态范围大于104（六氯化苯）；

1.9 TCD检测器最高使用温度可达400℃，具有双灯丝结构；

1.10 符合JJG 700-1999《气相色谱仪》标准要求。

2 液体自动进样器

★2.1 具备自动进样功能；

★2.2 支持批处理进样能力，具备百位以上进样盘；

3顶空进样器

3.1具备自动进样功能；

★3.2支持批处理进样能力，具备90位以上进样盘；

3.3 控温范围：40℃至220℃，设温精度为1℃；

3.4 所有传输线采用惰性材料，气路采用电子压力控制；

★3.5 为保障GC与顶空进样器软硬件相互匹配，GC与顶空进样器须为同一家厂家生产。

4热解析装置

★4.1全自动热解析必须能与气相色谱仪配用，且为二次解析仪；

4.2可满足以下标准：1.《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》、2.《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》、3.《GB/T18883-2002室内空气质量标准》、4.《HJ/583-2010固体吸附/热脱附-气相色谱》、《GB/50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》等；

★4.3 拥有批处理能力，至少能自动连续运行10个以上样品；

4.4采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形；样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染；

4.5解吸1温度控制范围： 室温—400℃ 、阀进样系统温度控制范围： 室温—220℃、样品传送管线温度控制范围：室温—240℃、 解吸2温度控制范围： 室温—400℃、冷阱温度控制范围：-35℃—50℃、温度控制精度：< ±0.1℃ ；温度控制梯度：< ±0.1℃。

5数据处理系统

★5.1 含与气相色谱仪、自动进样装置、顶空进样装置同品牌原装操作软件；含热解析软件，能与气相色谱仪兼容使用，保证数据传输的准确性与快速性、数字化；

5.2质量控制：具备高精度控制功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能；

5.3 可以通过网络式进行软件远程控制和人机分离模式操作。

6耗材与输入输出设备

输入设备：双核频率≥3.0GHz以上，内存容量≥8G，硬盘容量≥1T，显卡核心：独立显卡。光驱类型：DVD光驱，显示器：≥19寸液晶显示器，打印机：双面激光打印机。

- 设备必备配置：

- 氢火焰离子化检测器（FID）；

- 电子俘获检测器（ECD）；

- 热导检测器（TCD）；

- 自动顶空进样装置（HS），需配有90位位盘或以上；

- 自动液体进样装置，需配有百位盘或以上；

- 二次热解析装置；

- 色谱工作站一套（含实时在线分析工作站、脱机分析工作站、热解析软件）；

- 色谱仪维修工具一套；

- 色谱仪易损耗材一套；（分流/不分流衬管、10微升液体进样针、石墨垫片、进样瓶/洗瓶、进样隔垫、FID喷嘴、分子筛过滤器、捕集肼、常用30米不同极性毛细管色谱柱3根）；

- 液体进样、顶空装置易损耗材一套；

- 二次热解析易损耗材一套。

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的现场培训工作。

- 人员的系统培训：在验收后一年内提供2个的人员系统培训名额，在有效期内培训人员可选择培训地点和培训时间。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如捕集肼、FID喷嘴等)，终身维护。

- 仪器公司需随时电话或书面为我方解答产品使用中出现的疑难问题，在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务；质保期外4小时内提供解决方案，在我方不能自行维修情况下，2天内维修工程师必须到达维修现场。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

- 交货期为90个日历日。

10.交货地点：用户指定地点。

(十一)合同包10品目号1：600kN拉伸试验机

- 一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2567-2008 《树脂浇铸体性能试验方法》

GB/T21492-2008《玻璃纤维增强塑料顶管》

GB15558.1-2015 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统_第1部分：管材》

GB/T 1447-2005 《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》

GB/T 1449-2005 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》

CJ/T 121-2000 《再生树脂复合材料检查井盖》

CJ/T 211-2005 《聚合物基复合材料检查井盖》

JC/T 1009-2006 《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》

GB/T23858-2009 《检查井盖》

- 二、拉力机技术指标：

拉伸部分

1、最大试验力：300kN或600kN；

2、试验机准确度等级：0.5级；

3、试验力测量范围：0.5%—100%FS；

★4、试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内；

5、试验力分辨力：满量程的1/300000及以内；

6、位移测量分辨力：0.013mm及以内；

7、位移示值相对误差：±0.5%；

8、变形示值相对误差：±0.5%；

9、位移的范围：0mm-2000mm；

★10、横梁速度调节范围：0.05—200mm/min；可按mm/min与N/min形式控制速度，加荷速率范围：0.02%—2%FS/s；速度精度：±0.2%×设定值（设定范围0.05—200mm/min）；横梁速度≥80mm/min,油缸速度可调0.05—100mm/min。

★11、拉伸夹头间最大距离：0-2000mm。

压缩部分

1、最大试验力：600kN；

2、试验机准确度等级：0.5级；

3．试验力测量范围：0.5%—100%FS；

★4、试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内；

5、试验力分辨力：满量程的1/600000及以内；

6、位移测量分辨力：0.013mm及以内；

7、位移示值相对误差：±0.5%；

8、变形示值相对误差：±0.5%；

9、压缩位移的范围：10mm-700mm；0-2000mm

★10、横梁速度调节范围：0.05—200mm/min；可按mm/min与N/min形式控制速度，加荷速率范围：0.02%—2%FS/s；速度精度：±0.2%×设定值（设定范围0.05—200mm/min）横梁速度≥80mm/min,油缸速度可调0.05—100mm/min。

★11、最大压缩空间：≥2000mm；压缩面积：1m×1m, 压缩最大行程：≥700mm；

12、立柱试验有效距离：≥1000mm；

13、设备必须具备力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护等安全性能。

- 设备必备配置：

1、进口品牌力传感器600kN一只；

2、进口品牌电液伺服一套；

3、电子引伸计两只：标距：50mm 变形量：25mm；标距：100mm 变形量：25mm；

★4、拉伸夹具一套:半开式钳口座， 圆试样夹块：Φ10—Φ40mm；板试样夹块：2—50mm；加持50mm宽度时，夹具间距离能达到115mm，须符合GB/T 1447-2005；

5、弯曲夹具一套，跨距可调，最大800mm，夹具宽度100mm，配有扰度计，需符合 GB/T 1449-2005；

6、燃气用聚乙烯管材压缩复原夹具一套；GB15558.1-2015附录E（见附件1）；

7、压缩试验装置一套：Φ150mm；

8、塑料、玻璃钢拉、压、弯试验软件一套；

9、与原有的玻璃钢环向拉伸夹具转接头一套；

10、力值仪表一台；传感器50kN、600kN各一个；

11、配有井盖压缩挠度计1个及井盖压缩夹具一套；

附件1 燃气用聚乙烯管材压缩复原夹具

压缩复原夹具

包含一个固定杆和一个可移动杆的压力加载装置，采用框架设计，用于承受压缩操作产生的应力。

每根杆应具为环形截面并具有足够的刚度以确保杆在压缩复原过程能均匀的分离。每根杆应具有相同直径并应不小于表1中给出的最小值。

可移动杆可采用液压或机械操作方法进行加压，以达到表1规定的压缩水平（L）。

表1 压缩水平

| 公称外径 d mm | 棒杆最小直径 mm | 压缩水平L % |
| --- | --- | --- |
| d≤63 | 25.0 | 80 |
| 63＜d≤250 | 38.0 | 80 |
| 250＜d≤630 | 50.0 | 90 |
| 压缩水平L，即为两杆之间的距离与2倍最小壁厚之间的百分比。 |  |  |

- 四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 供货方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：软件终身免费升级服务,本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后60天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(十二)合同包11品目号1：差示扫描量热仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T19466.1-2004 《塑料 差示扫描量热法（DSC）第1部分：通则》

GB/T19466.2-2004 《塑料 差示扫描量热法（DSC）第2部分：玻璃化转变温度的测定》

GB/T19466.3-2004 《塑料 差示扫描量热法（DSC）第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》

GB/T19466.6-2009 《塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定》

ISO 11357-4：2014 《塑料.差示扫描量热法(DSC).第4部分:比热容的测定》

GB/T17391-1998 《聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法》等

二、技术指标：

★1 温度范围：a)低温采用机械制冷，可冷却至-70℃，b)高温可至500℃；

★2 升温速率（可设置，线性可控）：不小于200℃/min；

★3 温度准确度：±0.1℃（全量程范围内）；

4 温度重复性：±0.02℃（全量程范围内）；

5 基线漂移（-50℃ …400℃）：<±10μW；

★6 量热灵敏度：≤0.1μW；

7 量热范围：±350mW ；

8 量热准确度：≤± 0.5%（铟标样）；

9 量热精度：≤±0.0 5%（铟标样）；

★10  In的信号时间常数：≤2 s（1mg铟放入铝坩锅，以10k/min升温测试，取铟峰高的1/e处到拖尾峰的距离作为信号时间常数）；

11热电偶材质：具有较强耐腐蚀性，适合氧化诱导期和含卤素材料的测试；

12  配置2个及以上标样，即可保证全量程温度准确度和温度精度， 带证书；

13仪器校准技术：只需一次校准，即可在改变加热速率、坩埚类型或吹扫气体时，也无需再次校准；

14气路：共3路气体，1路保护气，2路吹扫气，程序控制自动切换，测试气氛：氧化、还原、惰性（动态或静态）；

15 软件：内置高分子材料数据库，用户也可自建数据库，完全实现自动校正、自动分析及自动鉴别材料种类的功能；

16 自动进样器：至少20位自动进样；

★17全自动型自动进样器具有定位精准、抓样稳定、长期使用中具有机械磨损较少的特点。

- 设备必备配置：

- DSC主机一台

- 差示扫描量热仪分析软件一套（中英文可切换），内置高分子材料数据库；

- 标定温度与热焓标样一套，带证书.蓝宝石标样1套；

- 500套原装进口铝坩埚/带盖；

- 机械制冷系统  一套；

- 全自动进样器  一套；

- 坩埚压片机 一套；

- 制样工具  一套；

- 品牌台式电脑 一台 （双核、3.0GHz以上、8GB RAM、1000GB硬盘、DVD、22’液晶显示器，独立或集成显卡）。

四、合同及验收要求

1 设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器。

2 质量保证：整机保修期2年，人为因素损坏的除外。

3 售后服务：生产厂家在福建省需设有固定的维修中心和维修工程师，针对设备故障，接到用户通知后4小时内响应，确定解决方案后，48小时内到现场维修，终生免费技术服务咨询。

4 设备安装后，生产厂家安装工程师为用户现场提供使用和维护培训。仪器使用6-8周后， 用户可到生产厂家的应用实验室参加高级培训班，免收培训费。

5 免费服务内容：软件终身免费升级服务,本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

6交货地点：用户指定地点。

7交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后60天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

(十三)合同包12品目号1：可编程电源

一、可编程电源至少应当包括以下要求：

- ★电源的工作方式必须为线性；

- ★单相交流输出额定电压不劣于(1~300)V，额定频率不劣于(1~999.9)Hz，直流输出额定电压不劣于(1.4~424)V；

- 输出电压波形失真率不高于0.3 %；

- 交流电压上升时间不高于30μs，且可通过扩展选件使交流电压上升时间提升到1μs~5μs；

- ★满足单相3线、三相5线运行，单台设备可独立运行，功率容量不低于9kVA，三台设备扩展后功率容量单相不低于27kVA；

- 可实现AC输出、DC输出和AC+DC输出的时序；

- 可实现基波与单次谐波、基波与多次谐波的组合输出，且谐波分量和相位角可任意编辑；

- ★可与现有的试验电流源(仪器编号:DZ-21-134，主要参数见表1)配合，产生不低于5500A的持续电流，该电流符合GB 14048.2-2008标准中条款F.4.1.2规定的试验要求。

表1 现有试验电流源主要参数

| 输入电压范围（V） | 0~380 |
| --- | --- |
| 工作频率（Hz） | 50~350 |
| 输出电流范围（A） | 0~10000 |
| 输出电压范围（V） | 0~5 |

- 满足GB/T 17626.11-2008/IEC 61000-4-11:2004标准要求，可实现标准中规定的单相、三相系统的电压暂降和短时中断试验。

- ★满足GB14048.1-2006标准中电压暂将、中断抗扰度试验要求，单相、三相系统均可实现电压跌落的持续时间不小于10ms。

- 满足IEC60571:2006标准中电源适应性试验要求。

- 同时满足以下标准要求：GB/T 17626.13-2006/IEC 61000-4-13:2002、GB/T 17626.14-2005/IEC 61000-4-14:2002、GB/T 17626.17-2005/IEC 61000-4-17:2002、GB/T 17626.27-2006/IEC 61000-4-27:2000、GB/T 17626.28-2006/IEC 61000-4-28:2001、GB/T 17626.29-2006/IEC 61000-4-29:2000、GB/T 17626.34-2012/IEC 61000-4-34:2009。

- ★支持GPIB远程遥控，标配有符合上述要求的运行软件。

二. 设备质保期为二年，质保期内供货方免费维修发生故障产品，如若质保期内多次出现故障或设备运行不稳定等情况，使用方有权提出更换设备要求；质保期外供货方应提供有偿维修服务。

三. 供货方在安装调试完成后对使用方人员进行相关技术培训，内容包括硬件维护管理，使使用方人员能够正确安装、使用操作、维护该设备等。

四. 交货期为合同签订之日起90天之内，如因不可协调原因造成交货期延迟，供货方需提前与使用方协商解决，否则使用方有权终止合同。

五.交货地点:用户指定地点。

二、技术服务要求

2.1安装与验收

2.1.1安装

2.1.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号仪器一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2.1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2.1.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

2.1.1.4 仪器设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装仪器设备，同时应向采购人介绍仪器设备功能及特殊分析并进行现场演示。

2.1.1.5仪器设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

2.1.2 验收

2.1.2.1验收标准

投标方所提供的仪器设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有仪器设备按厂家仪器设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标方提供仪器设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

2.1.2.2验收程序和方法

（1）出厂检验

中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第2.1.2.1款验收标准的要求。

（2）初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

（3）试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

（4）最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对仪器设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。并免费提供壹次额外的移机安装和调试服务。

2.1.2.3中标人在在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

2.1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

2.1.2.5进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应由中标方请商检部门出具商检报告，费用均由中标方承担。

2.2 技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

2.2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2.2出厂检验报告和合格证书；

2.2.3使用说明书；

2.2.4安装手册、操作手册、维修手册；

2.2.5零部件目录；

2.2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.2.7进口产品报关单；

2.2.8合同中要求的其它文件资料。

2.3 专用工具

2.3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

2.4特殊工具

2.4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

2.5技术培训

2.5.1卖方应根据投标货物特点及技术要求在设备安装现场对买方的技术、管理人员进行有关设备使用操作、仪器原理、设备维修、故障排除、保养、等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作，受训人数根据采购人实际需求。

2.5.2投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由卖方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由卖方承担且应包含在本次投标总价中。

三、付款方式

全部货物交货、安装调试完毕且最终验收合格后,乙方提供本合同价款全额的增值税专用发票，甲方15个工作日内向乙方支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题付清。

- 第四章  政府采购合同

（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                             签订地点：

乙方（中标人）：                            签订日期：      年   月   日

根据甲方申请并经福建省政府采购监督管理办公室核准的政府采购计划，甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含产品制造、运输、检验及通过有关部门验收、保险、指导安装、培训、关税(若有)、保修以及相关费用等一切费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式： 现场交货

2.2交货地点： 用户指定地点

3、供货清单

3.1供货清单：产品名称、规格、材质要求及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件：按招标文件要求。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、指导安装、技术服务、人员培训及技术资料

（指导安装、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收：按招标文件、投标文件、合同要求进行验收。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后   个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若      小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部份时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部份合同金额的    ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的    ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部份货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期       天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部份履行或者不履行合同，并根据情况可部份或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方、招标代理公司各执一份，送福建省政府采购监督管理办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

- 第五章  投标文件格式

政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标文件内容： 报价部分文件

合 同 包 号：

投标人名称 ：

联系人:

联系电话:

日      期 ：

报价部分目录

（1）投标书；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）节能、减排、环境标志优惠明细表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件（若有）；

（5）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）及其相关证明文件（若有）。

一、投 标 书

致：

根据贵方为              的投标邀请（招标编号）：              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本4份和电子版1份。

一、投标文件报价部分

1、投标书

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、节能、减排、环境标志优惠明细表（若有）

5、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

二、投标文件技术商务部分

（1）投标人资格、技术商务部分自评一览表

（2）货物说明一览表

（3）技术规格和商务偏离表

（4）投标人的资格证明文件

（5）投标产品业绩一览表

（6）售后服务承诺书

（7）投标人提交的其它资料

以银行转账方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见开标一览表。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日  期：     年    月    日

二、开标一览表

投标人名称：                                    招标编号：                               货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称规格 | 品牌/型号/产地 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| ２ | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包投标总报价 |  |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额，同投标文件报价部分文件一同密封。

2. 当一个合同有多个品目号时，投标人应计算该合同包的合计价。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 三、投标分项报价表

投标人名称：             招标编号：     货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

- 日期：           年    月    日

- 四、节能、减排、环境标志加分明细表

(此表适用于综合评分法)

| 合同包 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

- 栏目5为栏目3÷栏目4。

- 栏目6为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。（综合评分法）

- 栏目7为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。（综合评分法）

- 根据闽财购〔2010〕28号文规定，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。以上属节能、减排、环境标志产品须提供最新一期清单内产品的证明材料复印件（国家或福建省的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页的复印件加盖投标人公章）（原件备查）。

- 计算分数时四舍五入取小数后两位。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

注：节能、减排、环境标志产品各评分法评审优惠内容及幅度

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 21%—50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

五、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

投标人名称：               项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 本合同包报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |

注：

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目4＝栏目3×6%。

3. 栏目5＝栏目3－栏目4。

4. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5. 此表同属中小企业生产或销售的产品或服务须提供的证明材料。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

5.1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

5.2中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

（1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》

（2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。

（3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】

（4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。

注：未提供上述证明材料的，不给予认定。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

日期：      年     月     日

政府采购项目

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标文件内容： 技术商务部分文件

合 同 包 号：

投标人名称 ：

联系人:

联系电话:

日      期 ：

技术商务部分目录

（1）投标人资格、技术商务部分自评一览表

（2）货物说明一览表

（3）技术规格和商务偏离表

（4）投标人的资格证明文件

4.1关于资格的声明函

4.2投标人的资格声明

4.3法人代表授权书

4.4法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

4.5财务状况报告证明

4.6依法缴纳税收证明

4.7社会保障资金证明

4.8履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

4.9投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

4.10声明函

4.11行贿犯罪档案查询告知函

4.12投标保证金汇款凭证和开户许可证

（5）投标产品业绩一览表

（6）售后服务承诺书

（7）投标人提交的其它资料

注：

1、技术商务部分不得体现报价资料，否则以否决投标处理。

2、各投标人应认真阅读综合评分法中的相关部分内容，提供相关的材料，若评分办法中有提及而本部分未提及的，投标人应自行增加相关的资料，否则其后果由投标人自负。

3、投标人应自行编制页码。

- 一、投标人资格、技术商务部分自评一览表

招标编号：

项目名称：

1、投标人资格条件自评表

| 资格条件 | 自评结果 （通过或不通过） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- |
| 凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的投标人 |  |  |
| …… |  |  |

2、投标人技术商务部分自评表

| 序号 | 评审分值名称 | 分值 | 自评响应情况 | 自评分 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计技术部分自评总分： |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评审分值名称 | 分值 | 自评响应情况 | 自评分 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计商务部分自评总分： |  |  |  |  |  |

相关证明材料按上表“证明材料页码”顺序附后

★注意：

1、技术商务部分不得体现报价资料，否则以否决投标处理。

2、各投标人应认真阅读综合评分法中的相关部分内容，提供相关的材料，若评分办法中有提及而本部分未提及的，投标人应自行增加相关的资料，否则其后果由投标人自负。

3、为方便评委评分，投标文件中关键数值要求用红色底线标明。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

二、货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人（全称并加盖公章）：                                招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号 规格 |  | 原产地及生产厂家名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

三、技术规格和商务偏离表

3.1技术规格偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）各投标方在填写技术参数偏离表时应逐项一一填写，若所投产品技术指标不符合招标文件要求时，在偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

（2）投标人在投标文件中不可将技术指标进行简单的复制黏贴,应根据招标文件中的技术要求，如实写出技术指标,否则将影响评分。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

3.2商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 序号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细 说明 | 投标文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 包装及运输 |  |  |  |
| 4 | 验收承诺 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：投标人提交的投标文件中应如实填写商务偏离表，若无详细商务偏离表则视为非应答性投标。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

四、投标人的资格证明文件

4.1关于资格的声明函

福建省产品质量检验研究院、福建省闽咨造价咨询有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本4份，随投标文件一同递交。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.2投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年的成功案例：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.3法定代表人授权书

福建省闽咨造价咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、开标、评标等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人和被授权人有效身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

4.4法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

福建省闽咨造价咨询有限公司：

现附上我方法人营业执照复印件和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件，该证件真实有效。

注：以上证件由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.5财务状况报告证明

注：①财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；或者2016年第四季度任一个月的财务报表；或者其基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.6依法缴纳税收证明

注：①依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的依法缴税的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.7社会保障资金证明

注：①社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.8履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

注：①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）以及专业技术人员（不少于3人）的用工合同。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.9投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

注：

投标人须同时提供本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.10声 明 函

致：福建省产品质量检验研究院

福建省闽咨造价咨询有限公司

我们在贵公司组织的                      项目（招标编号：         ）招标中投标，现就有关事项做如下声明：

1、本公司未出现招标文件第二章投标人须知前附表第2项中“合格的投标人”条款规定的第6、8、9、11项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

特此声明！

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 4.11行贿犯罪档案查询结果告知函

注：有效的告知函原件应放在投标文件（技术商务部分）正本中，副本可以放复印件，但复印件应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.12投标保证金汇款凭证和开户许可证

注：复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

五、投标产品业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 联系人及电话 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：相关证明材料附后

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 六、售后服务承诺书

(投标人根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺。)

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 七、投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日