附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯管材锥体试验仪 | 1 | 3.6 | 20个工作日 | 两年 |
| 2 | 玻璃瓶偏光应力测试仪 | 1 | 3.8 | 20-30个工作日 | 一年 |
| 3 | 玻璃瓶耐热冲击试验仪 | 1 | 3.7 | 20个工作日 | 两年 |
| 4 | 玻璃瓶抗冲击试验仪 | 1 | 2.5 | 20个工作日 | 两年 |
| 5 | 玻璃瓶壁厚试验仪 | 1 | 0.9 | 20个工作日 | 两年 |
| 6 | 121℃耐水性试验仪 | 1 | 0.75 | 20个工作日 | 两年 |
| 7 | 沥青低温柔性试验机 | 1 | 2.78 | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青持粘性测试仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青耐热性测试仪 | 3 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青和高分子防水卷材 钉杆撕裂U型装置 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 混凝土抗渗仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     聚乙烯管材锥体试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T19279-2003《聚乙烯管材耐慢速裂纹增长椎体试验方法》

GB/T15558.1-2015《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统  第1部分：管材》

二、仪器设备需满足技术指标：

- 恒温控制槽

⑴.装有表面活性溶液的恒温控制槽，其尺寸应保证试样能够全部浸入到溶液中；

⑵.恒温控制槽应采用不影响表面活性溶液的材料制造，加盖防止溶液蒸发，并配有搅拌装置；

★⑶.温度可设置，温度范围为室温～85℃；分辨率0.1℃，控温精度±0.5℃；温度均匀性±0.5℃；

⑷.表面活性剂为对壬基苯基聚氧乙烯醚（别名：对壬基酚聚氧乙烯醚），试剂纯，提供数量5瓶（约500ml/瓶）；

⑸.试样应容易放进与拿出，操作时间≤30s。

- 锥体压入装置与缺口加工装置

★⑴.锥体插入装置，压入时能够保证锥体和管材环同轴，以100mm/min±50 mm/min速率将锤体全部压入管材环，管材环不能受到损坏或扭曲；

⑵.缺口加工装置,将剃刀刀片插入管材的端部以制造缺口的加工装置；缺口加工速率为10mm/min±2 mm/min；

⑶.制造缺口时，刀片能够切割整个壁厚，且刀片不会碰到锤体，且刀片容易更换。

- 锤体

⑴.一段为锤形的芯轴，插入管材环内以保持恒定应变，在芯轴的另一端开一个纵向凹槽，尺寸为：长20mm±1mm，宽1mm±0.2mm，深2mm±0.2mm；

⑵.芯轴采用不影响表面活性溶液的材料制造，如黄铜；

★⑶.锥体的直径D=1.12×管材的公称内径(±0.1mm）；当管材公称外径≤40mm时，取H=D(±1mm），R=4×管材的公称内径(±2mm）；当管材公称外径＞40mm时，取H=D/2(±1mm），R=管材的公称内径(±2mm）；详见图1；

⑷.锤体配备的规格如下：

SDR 11: dn25mm  dn32mm  dn40mm  dn50mm；

SDR 17: dn25mm  dn32mm  dn40mm  dn50mm  dn63mm  dn75mm；

SDR 21: dn50mm  dn63mm  dn75mm；

三、设备必备配置：

- 恒温控制槽1套；

- 锥体压入装置1套；

- 缺口加工装置1套，刀片50把；

- 锤体共13套；

- 表面活性剂为对壬基苯基聚氧乙烯醚（别名：对壬基酚聚氧乙烯醚），试剂纯，           提供数量5瓶。

四、合同及验收要求：

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如锥体压入装置与缺口加工装置等)，终身维护。

- 供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 交货期为合同签订后20个工作日。

合同包2     玻璃瓶偏光应力测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 4545-2007 《玻璃瓶罐内应力试验方法》

二、玻璃瓶偏光应力测试仪技术指标：

1、视域各处的偏振度≥99%；

2、视域至少比被测罐大51mm，起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验；

3、将一块具有光程差为141nm±14nm的四分之一波片插入样品和检验偏镜之间，波片的慢轴随起偏镜的偏振平面而调整。偏振视域对样品的亮度至少是300cd/m2；

4、四分之一波片偏离14nm和应力方向偏离10°，产生的误差不大于8nm；

5、检偏镜应装成能分别绕起偏镜和四分之一波片旋转，并能测定其旋转角。

6、能够测量样品尺寸：长200mm×宽200mm×高300mm；

7、检偏镜最上面有旋转角度的测量装置（刻度值为1度，最大测量范围为180度）

8、光程差范围：0～565nm；

9、光程差准确度：±3nm；

10、检测方法：感光色法、塞纳蒙补偿法；

11、光源：LED光源。

三、合同及验收要求：

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

3、质保期：一年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，人为因素除外)，终身维护。

4、供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，快递至供应商解决机器故障。

5、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

6、交货期为合同签订后20-30个工作日。

合同包3    玻璃瓶耐热冲击试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T4547-2007 《玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法》

二、玻璃瓶耐热冲击试验仪技术指标：

1、冷水槽

水浴或水槽，能容纳在一次试验中每千克试验玻璃至少有8dm3的水。应配有一个水循环器，一个温度控制组件和一个能保持水温在规定的下t2±1℃内的温度调节控制装置，下限温度为(22±5)℃。

2、热水槽

水浴或水槽，能容纳在一次试验中每千克试验玻璃至少有8dm3的水。应配有一个水循环器，一个温度控制组件和一个能保持水温在规定的上限温度t1±1℃内的温度调节控制加热器。

3.网篮

网篮由不损伤容器的惰性材料制成或涂有惰性材料。网篮能保持容器直立和分离，并配有有孔网盖以防止容器浸人水中时浮起。为使容器反复试验，网篮与一个自动控制装置连接，能使装有容器的网篮浸入热水槽并使其转入冷水槽。;

4、瓶口顶部低于水面至少50mm；

★5、自动控制16s内将装有容器的网篮从热水槽转入冷水槽并使容器完全浸没于冷水中，保持30s,然后将装有的容器的网篮从冷水槽中取出；

6、可以分别设定冷水槽和热水槽时间和温度；

★7、温度偏差：±1℃，温度均匀度：±1℃；时间偏差：±1s；

8、触摸液晶屏，配备微型打印机快速打印实验结果

9、打印结果可自动计算玻璃瓶冷热骤变破碎率

10、冷水槽恒温时间：1-10000s（用户自己可调）

11、热水槽恒温时间：1-10000s（用户自己可调）

三、合同及验收要求：

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4、质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

5、供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7、交货期为合同签订后20个工作日。

合同包4    玻璃瓶抗冲击试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T6552-2015 《玻璃容器  抗机械冲击试验方法》

二、技术指标：

★1、冲击试验机由机身、刻度盘、摆锤及防护罩等组成，应符合下列要求

a)摆锤

1)摆锤由摆杆和冲击锤组成，质量为612g±4g；

2)冲击锤端点所用钢球的公称直径（Dw)为25.4mm，钢球质量符合GB/T 308要求；

3)摆锤重心应位于摆杆的中心线上，重心到支承中心的距离(L2)为239mm±0.5mm。在摆动过程中，摆锤重心轨迹应在同一平面内。

4)当摆锤处于水平状态时，冲击锤端点的重力为4.90 N±5N；

5)冲击锤端点到支承中心的距离（L1)为293mm±0.5mm。

b)刻度盘

1)刻度盘应能调节，并有摆锤角度(°)和冲击能量（J）指示；

2)当冲击能量小于0.54J时，其分度值应不大于0.06J；当冲击能量大于0.54J时，其分度值应不大于0.12J。

c)机身

1)机身由底座、立柱、试样支撑台、V形后支座和半圆柱试样靠件、高度调节杆和水平调节台组成；

2)V形后支座材质为45号钢，材质技术要求应符合GB/T 699。半圆柱试样靠件的半径R为19mm±0.3mm，硬度因为HRC40～45；

3)立柱材质应采用硬铝；

4)底座应能被固定在试验台或基础上。

2、样瓶高度量程：20mm～250mm；

3、样瓶直径量程：20mm～165mm；

4、冲击能量：0～2.5J；

★5、冲击能量分辨率：0.01J；

6、冲击能量准确度：±3%；

★7、摆锤电磁吸合，电磁释放，避免人为误差；

★8、触摸液晶显示屏，可设定冲击能量、冲击角度等指标，测试结果可自动计算破损数量和未破数量；

★9、配备快速打印机，可随时打印测试结果，试验结果永久保存。

三、合同及验收要求：

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4、质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

5、供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7、交货期为合同签订后20个工作日。

合同包5    玻璃瓶壁厚试验仪技术参数

一、玻璃瓶壁厚试验仪技术指标：

1.用于玻璃瓶等产品壁厚的测试。

2.触摸显示屏，可实时显示测量点位置及厚度值

★3.用户分级权限管理功能，保证数据的完整性和规范性

★4.配备微型打印机，快速打印每次测量结果及统计最大值、最小值、平均值

★5.仪器可存储不少于100组数据， 每组数据10个测量点；

6.测量范围：0～10mm；

7.分辨率：0.001mm；

★8.示值误差：±0.05mm；

9.样品直径 ：10～120mm；

10.配合玻璃瓶偏光应力仪使用。

二、合同及验收要求：

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4、质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

5、供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7、交货期为合同签订后20个工作日。

合同包6   121℃耐水性试验仪技术参数

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T6582-1997 《玻璃在98℃耐水性的颗粒试验方法和分级》

二、技术指标：

1、滴定管（GB 12805）；5mL(分度0.02mL)；2mL或1mL (分度0.01mL)；

2、单标线吸量管(GB 12808)：25 mL；

3、单标线容量瓶(GB12806)：用玻璃颗粒耐水性为GB/T6582-HGB1的玻璃制造；50mL,具玻璃塞，必须选用刻度线在瓶颈下半部；

4、锥形瓶(GB/T1572.2):100mL；

5、磨口烧瓶(GB/T 15725.6)：1000mL；

6、烧杯(GB/T15724.1)100mL；

7、称量瓶：约20 mL；

8、锤子：约0.5kg；

9、研钵与杵：用淬火钢制成；

★10、标准筛，一套直径200mm不锈钢网目的方孔筛，包括，500μm筛孔的A筛、300μm筛孔的B筛和600～1000μm筛孔的○筛；

11、筛子的盖子、底盘和筛板不得用铜材，而应用不锈钢或漆过的木头制成；

12、触摸显示屏，可实时显示测量点位置及厚度值 ；

13、用户分级权限管理功能， 保证数据的完整性和规范性；

14、配备微型打印机，快速打印每次测量结果及统计最大值、最小值、平均值；

15、仪器可存储不少于100组数据， 每组数据10个测量点；

16、测量范围：0-20mm；

★17、示值误差：±0.01mm；

18、分辨率：0.001mm；

19、样品高度：10-290mm。

三、合同及验收要求：

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4、质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

5、供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7、交货期为合同签订后20个工作日。

合同包7     防水卷系列检测设备技术参数

设备1   沥青低温柔性试验机

- 仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.14-2007

产品标准：GB/T23457-2009 GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

- 沥青低温柔性试验机技术指标：

1、试验装置应与GB/T328.14-2007图1一致。

2、该装置由直径（20±0.1）mm不旋转的圆筒，直径（20±0.1）mm、（30±0.1）mm和（50±0.1）mm的圆筒或半圆筒弯曲轴组成，该轴在两个圆筒中间，能向上移动，连个圆筒间的距离可以调节，即圆筒和弯曲轴间的距离能调节为产品标准中卷材的额厚度。

3、需要能够精确控制温度，温度范围在+20℃～-30℃，温度精度±0.5℃。

4、弯曲轴上升速度：（360±40）mm/min。

5、每次能测试5个或者以上试件。

设备2  沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪

- 仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.24-2007

产品标准：GB/T23457-2009

- 沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.24-2007  第5.1～5.9表述的落锤试验装置部分组成；

- 落锤安装有穿刺工具，落锤包括穿刺工具共（1000±10）g；

- 释放装置：落锤垂直下落高度(600±5)㎜

- 穿刺工具的形状是圆柱活塞，并按以下规定制成：

a）不锈钢材料制造

b）硬度50HRC

c）轴直径（10±0.1）mm

d）圆柱直径：10mm、20mm、30mm和40mm，每种公差±0.1mm

e）圆柱变圆半径（0.6±0.1）mm。

- 压环是不锈钢，质量（5000±50）g，内环直径（200±2）mm

6、标准发泡聚苯乙烯板具有切割表面，密度（20±2）kg/m3  ，尺寸约：300㎜×300㎜×50㎜；

7、应带有能够检测试样是否刺穿的真空或者压力装置；

8、需要能够提供足够多数量的标准发泡聚苯乙烯板具有切割表面，密度（20±2）kg/m3，尺寸约：300㎜×300㎜×50㎜，标准发泡聚苯乙烯板属于耗材。

设备3  沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.25-2007

产品标准：GB/T23457-2009

- 沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

- 设备应能够两种方法A法和B法；

- 导轨应能在垂直方向移动，从试件表面计至少（40±2）mm

- 荷载杆：荷载杆和穿刺工具应调整到包括支撑圆片质量2kg；

- 荷载圆片由一个3kg和3个5kg质量圆片组成 ；

- 穿刺工具：10mm直径的球状，并用5mm的螺纹连接到荷载杆上，穿刺工具制造要求：

  - 不锈钢材料构成

  - 硬度50HRC

  - 球直径（10±0.05）mm

  - 表面，无印记并磨光

7、A法  软支撑：标准发泡聚苯乙烯板，密度（20±2）kg/m3，厚度（50±1）mm；

B法  硬支撑：表面平滑无缺陷的混凝土浇铸的300mm×300mm×40mm的板。

设备4  沥青持粘性测试仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2009   GB/T23441-2009

- 沥青持粘性测试仪技术指标：

悬挂砝码质量2kg

设备5  沥青耐热性测试仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准GB/T328.11-2007

用于的产品标准为：GB/T23457-2009  GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

二、沥青耐热性测试仪技术指标：

- 悬挂装置应符合标准GB/T328.11-2007图1；

- 包含金属圆插销的插入装置，内径约4mm；

- 包含划线装置。

设备6  沥青和高分子防水卷材钉杆撕裂U型装置

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.18-2007

产品标准： GB/T23457-2009 GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

- 沥青耐热性测试仪技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

- 设备应能够与我们拉力机配套，配套拉力机尺寸：插销孔直径Φ10mm；夹具头直径Φ20mm；深度L:30mm。（备注：美特斯电子拉力机。）

设备7  混凝土抗渗仪

- 仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2009

- 混凝土抗渗仪技术指标：

试验压力范围在0—3MPa，压力精度0.01MPa，模具应与沥青防水卷材GB/T23457-2009规定的防窜水性规格要求一致。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |