附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消声室用测试支架 | 1 | 2.2 | 3个月 | 2年 |
| 2 | 橡胶人工耳 | 1 | 1.6 | 3个月 | 2年 |
| 3 | 周界高压电网无线检验系统 | 1 | 4.4 | 2个月 | 2年 |
| 4 | 车载电子之测试附件 | 1 | 2.8 | 3个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    消声室用测试支架技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1、GB/T 12060.3-2011 《声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法》

2、GB/T 12060.5-2011 《声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法》

3、GB/T 7313-1987 《高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法》

4.SJ/T 11157.2-2016 《电视广播接收机测量方法　第2部分：音频通道的电性能和声性能测量方法》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.	支架可以和当前消声室的吊环配合使用，可吊起音箱和电视等电子产品。

2.	承重量：15kg以上（含15kg）。

3.	支架结构牢固，吊起时稳定不会晃动。

4.	至少包含音响托架 1 件， 电视挂架 1 件。

- 设备必备配置：

1、支架一个，可以和当前消声室的吊环配合使用

2、音箱托架 1 件

3、电视挂架 1 件

合同包2     橡胶人工耳

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1、EN 50332-1：2013《Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 1: General method for "one package equipment"》

2、EN 50332-2：2013《Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 2:Matching of sets with headphones if either or both are offered separately, or are offered as one package equipment but with standardised connectors between the two allowing to combine components of different manufactures or different design》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.	可配合B&K 3560C和B&K的4128人工头进行插入式耳机测试。

2.	符合EN50332系列标准。

3.	采用模拟人耳圆滑导角的设计，测试插入式耳机数据具有良好的再现性。

三、设备必备配置：

1、符合EN50332标准圆滑导角的设计的橡胶耳一对。

合同包3    周界高压电网无线检验系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB25287-2010 《周界防范高压电网装置》

- 仪器设备需满足技术指标：

1.符合GB25287-2010要求。

2.输出电压测试范围：3000V～10000V。

3.输出电流测试：40～500mA。打击电量：30mC～60mC。

4.优先选择无线接触检测类型。

5. 能与电脑数据传输。

三、设备必备配置：

1、无线语音主机一台

2、电压无线测试器一套

3、电压无线测试器 1台 
4、电击强度无线测试器 1台

合同包4    车载电子之测试附件技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

CISPR25-2016 《Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers》

GB/T18655-2010 《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》

ISO11452-2:2004 《Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Absorber-lined shielded enclosure》

ISO11452-4:2011 《Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy —Part  4:Harness excitation methods》

ISO11452-5:2002 《Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy —Part 5:Stripline》

二、仪器设备需满足技术指标：

车载电子之测试附件1套包含以下几块内容：

1、低介电常数支撑材料（5块）：①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<1.4（需要有报告证明）；③、规格要求：2000mm*200mm*50mm(其中1张需开孔，孔位中心位置分别距离右侧边沿50mm、750mm)；

2、低介电常数支撑材料（20块）；①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<1.4（需要有报告证明）；③、规格要求：500mm*200mm*50mm

3、低介电常数支撑材料（1块）：①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<1.4（需要有报告证明）；③、规格要求：2000mm*200mm*50mm(需开孔，孔位中心位置分别距离左侧边沿50mm、150mm、450mm、750mm、900mm，其中50mm位置处孔位需留出BNC线束缺口) ；

4、低介电常数支撑材料（1块）：①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<1.4（需要有报告证明）；③、规格要求：1000mm*300mm*50mm(需开孔，孔位中心位置分别距离左侧边沿50mm、150mm、450mm、750mm、900mm，其中50mm位置处孔位需留出BNC线束缺口)；

5、低介电常数支撑材料（2块）：①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<1.4（需要有报告证明）；③、规格要求：1000mm*200mm*50mm；

6、静电铺设垫（4块）：①、符合ISO10605:2008标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<2.5；

③、规格要求：500mm*500mm；

7、静电消散垫（2块）：①、符合ISO10605:2008标准要求；②、绝缘垫介电常数：ε<2.5；

③、规格要求：500mm*500mm；

8、汽车专用电瓶箱（4个）：①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、汽车专用电瓶配套箱体；

9、汽车专用电瓶（2个）：①、符合CISPR25-2015、GB/T18655-2010和ISO11452系列标准要求；②、测试专用汽车电瓶（可搭配汽车电瓶箱使用）；③、品牌规格：VARTA，60AH；

10、汽车电瓶箱测试工装（1套）：汽车专用电瓶箱配套测试工装。

三、设备必备配置：

- 低介电常数支撑材料（29块，详见技术指标）；

- 静电铺设垫（4块）；

- 静电消散垫（2块）；

- 汽车专用电瓶箱（4个）：含连接线、直流表头、电压表头；

- 汽车专用电瓶（2个）；

- 汽车电瓶箱测试工装（1套）。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |