附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销牢固度试验机 | 1 | 2.9 | 30自然日 | 24个月 |
| 2 | 对地冲击耐电压试验仪 | 1 | 2.9 | 30自然日 | 24个月 |
| 3 | 单根燃烧试验仪 | 1 | 2 | 30自然日 | 24个月 |
| 4 | 微细线燃烧仪 | 1 | 2 | 30自然日 | 24个月 |
| 5 | 可移动吊车 | 1 | 2 | 30自然日 | 24个月 |
| 6 | 绝缘子破碎试验机 | 1 | 4.95 | 30自然日 | 24个月 |
| 7 | 孔隙性试验装置 | 2 | 4.9*2=9.8 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    插销牢固度试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

符合标准：GB2099.1-2008 第24.10 条、IEC60884-1:2006 第24.10 条、EN50075:1991 第13.4 条和BS1363:1995 第12.6.1 条、VDE0620-1:2005第24.10条、UL817-2007第95条等标准要求。用于考核各种标准的插销在插头本体中的牢固程度。

二、主要技术参数要求

1. 试验钢板：按照GB2099、IEC60884规格选定；

2. 砝  码：4N、10N和40N 各一个、30N 2个，采用叠加组合方式；

3. 支  架：1套；

4. 计时装置：用户自备；

5. 加热烘箱：

5.1  有效空间：≥W450 mm×D450 mm×H450mm；

5.2  电热功率：约3kw ；

5.3  控制仪表：智能PID 控制，具有自整定功能，分辨率：≤0.1℃；

5.4  温度均匀度：≤±2℃；

5.5  均匀度控制方式：马达循环方式；

5.6  控温范围：RT+10℃～200℃；

5.7  热 电 偶：不锈钢护套之Pt100 铂电阻，感温头正极10%铂合金，负极纯铂材质，用带有屏蔽层的补偿导线连接；

5.8  换 气 量：1～20 次/小时；

5.9  计 时 器：0.1～999.9S/M/H 任意设定；

5.10 搁板转盘：不锈钢材质，搁板共2 件及转盘1 件；

5.11 箱体内门：硬质耐热钢化玻璃；外门：中空密封胶条；

5.12 内箱材质：1Cr18Ni9Ti 1.0 厚的不锈钢板内胆；

5.13 外箱材质：1.2电解板静电喷涂；

5.14 玻璃视窗：双层钢化玻璃，内视照明灯能方便观察测试样品变化；

5.15 保护功能：具有超高温保护功能，能有效保护设备安全；

5.16 体   积：≥W750 mm×D550 mm×H1300mm；

5.17	供电电源：AC220V、50Hz、15A。

三、配置要求：

1、	加热烘箱1台；

2、 插销牢固度试验装置1套。

四、其他要求

1. 交货期：合同签订后2个月内。

2. 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

3. 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

4. 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。

5. 软件免费服务：开放设备通讯协议，可通过设备数据接口实现对测试数据采集和分析，提供设备相关软件终身免费升级服务。

合同包2    对地冲击耐电压试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 14711-2013 《中小型旋转电机通用安全要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、电压波形：标准雷电冲击电压波形，波前时间1.2μs(允差±30%)，半峰值时间50μs(允差±20%)

★2、冲击峰值电压：1kV－8kV

★3、测量精度：±3%

4、冲击间隔时间：5s、10s、15s，或可任意设定，每次冲击间隔时间不少于1s

★5、冲击试验电压极性：正极性，负极性

6、冲击次数：单次、3次、5次、连续

- 设备必备配置：

1、主机一台

2、高压、低压测试输出线

3、满足测试、使用所需的配件

合同包3    单根燃烧试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T18380.11-2008 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》

GB/T18380.12-2008 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》

二、单根燃烧试验仪技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院单根燃烧试验仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3单根燃烧试验仪用于单根电线电缆或光缆火焰垂直蔓延试验。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．供货范围

2.1单根燃烧试验仪           1台

2.2合格证书：               1份

2.3产品说明书：             1份

3．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB/T18380.11-2008

GB/T18380.12-2008

4．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

5.主要技术参数

★5.1金属罩：用304不锈钢制成，尺寸为高（1200±25）mm，宽（300±25）mm，深（450±25）mm，正面敞开，顶部和底部封闭。

★5.2引燃源：1KW 混合型燃烧喷嘴，应符合GB/T5169.14-2007的规定；

★5.3试验箱：金属罩和引燃源应被放置在合适的箱子中，试验期间不通风，但可配备能除去燃烧时释出有害气体的装置。试验箱温度应保持在（23±10）℃。试验箱前面设有观察门窗，观察试样燃烧情况。玻璃采用高温防爆玻璃；

★5.4试样支架：两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离应为（550±5）mm；

★5.5喷灯安装位置：蓝色的火焰接触点距离水平的上支架下缘475mm，喷灯与试样的垂直轴线成45度夹角；

5.6点火方式：采用电子高压点火；

★5.7供火时间：满足1～999S任意设定，在设定时间内火焰能连续对试样燃烧；

5.8火燃强度计时：满足1～999S连续计时，有断电记忆功能，自动准时关闭试验火焰 。

5.9控制功能：转换开关可根据实际需要选用手动或自动模式；

5.10燃气流量范围：满足0.1～1L/min可调；

5.11空气流量范围：满足0.1～1m3/h可调；

★5.12热电偶：采用进口热电偶，火焰强度在45±5秒内达到700摄氏度，喷灯达到功率：1kW；

5.13电源电压：AC220V。

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、 技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和 纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册。

合同包4     微细线燃烧仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T18380.21-2008 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第21部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》

GB/T18380.22-2008 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》

二、微细线燃烧仪技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院微细线燃烧仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3微细线燃烧仪用于单根绝缘细电线电缆或细光缆火焰垂直蔓延试验。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．供货范围

2.1微细线燃烧仪           1台

2.2合格证书：               1份

2.3产品说明书：             1份

3．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB/T18380.21-2008

GB/T18380.22-2008

4．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

5.主要技术参数

★5.1金属罩：用304不锈钢制成，尺寸为高（1200±25）mm，宽（300±25）mm，深（450±25）mm，正面敞开，顶部和底部封闭。

★5.2引燃源：丙烷喷灯应符合GB/T18380.21-2008的规定；

★5.3试验箱：金属罩和引燃源应被放置在合适的箱子中，试验期间不通风，但可配备能除去燃烧时释出有害气体的装置。试验箱温度应保持在（23±10）℃。试验箱前面设有观察门窗，观察试样燃烧情况。玻璃采用高温防爆玻璃；

★5.4试样支架：两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离应为（550±5）mm；

★5.5喷灯安装位置：喷灯中心线与试样中心线线呈（45±2）度夹角，喷灯口的中心线和试样的水平距离应为（10±1）mm，喷灯中心线和试样中心线的交点与上支架下缘的距离不超过465mm；

5.6点火方式：采用电子高压点火；

★5.7供火时间：满足0～240s任意设定，在设定时间内火焰能连续对试样燃烧；

★5.8火焰总长度为（125±25）mm；

5.9控制功能：转换开关可根据实际需要选用手动或自动模式；

5.10配备试验所需的砝码；

5.11电源电压：AC220V。

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、 技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和 纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册。

合同包5     可移动吊车技术要求

一、可移动吊车技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院可移动吊车项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3可移动吊车用于协助卧式拉力机试验，协助吊运安装大型铁质夹具。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．供货范围

2.1可移动吊车           1台

2.2合格证书：               1份

2.3产品说明书：             1份

3．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

4.主要技术参数

★4.1起吊重量：250kg及以上；

★4.2行走方式：手动拖动；

★4.3最大起吊高度：大于1.5m；

★4.4吊臂长度：超过前腿1.2m以上。

5.技术资料

5.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、 技术说明等。

5.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和 纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册。

合同包6     绝缘子破碎试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则》

GB/T 775.1-2006 《绝缘子试验方法 第 1 部分：一般试验方法》

GB/T 8287.1-2008《标称电压高于 1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子第 1 部分：瓷或玻璃绝缘子的试验》

二、绝缘子破碎试验机技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院绝缘子破碎试验机项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3绝缘子破碎试验机用于220kV及以下支柱瓷绝缘子和550kN及以下盘型悬式瓷绝缘子孔隙性试验的样品制备。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．供货范围

2.1绝缘子破碎试验机           1台

2.2合格证书：                 1份

2.3产品说明书：               1份

3．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB/T 1001.1-2003

GB/T 775.1-2006

GB/T 8287.1-2008

4．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

5.主要技术参数

★5.1加载头最大压力：300kN；

5.2下料缸最大力：100kN；

5.3加载速率：220mm/min；

★5.4加载行程：不小于430mm。

★5.5能实现550KN及以下、直径480mm及以下试样的破碎。

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、 技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和 纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册。

合同包7    孔隙性试验装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则》

GB/T 775.1-2006 《绝缘子试验方法 第 1 部分：一般试验方法》

GB/T 8287.1-2008《标称电压高于 1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子第 1 部分：瓷或玻璃绝缘子的试验》

二、孔隙性试验装置技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院孔隙性试验装置项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3孔隙性试验装置用于220kV及以下支柱瓷绝缘子和550kN及以下盘型悬式瓷绝缘子孔隙性试验。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．供货范围

2.1孔隙性试验装置           2台

2.2合格证书：               各1份

2.3产品说明书：             各1份

3．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB/T 1001.1-2003

GB/T 775.1-2006

GB/T 8287.1-2008

4．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

5.主要技术参数

5.1增压介质：1%品红酒精溶液；

5.2动力源：0.4-0.8MPa洁净空气；

5.3输出压力计算公式：80倍驱动气压；

★5.4最大试验压力：35MPa；

★5.5压力表量程：50MPa；

★5.6高压舱尺寸：内径不小于200mm，舱内高度不小于300mm；

★5.7能自动加压，自动保压，保压时间要求：（0-10）小时可调。

5.8试验结束后设备应能自动报警。

5.9系统内置高压单向阀；保障每个增压单元运行安全可靠，互不影响。

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、 技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和 纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |