附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏电流测试仪 | 1 | 2.9 | 2个月 | 1年 |
| 2 | 数字功率计 | 2 | 2*2=4 | 30自然日 | 2年 |
| 3 | 交流稳压电源 | 1 | 2.9 | 30自然日 | 2年 |
| 4 | 全自动薄膜测厚仪 | 1 | 3.8 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     泄漏电流测试仪技术要求

- 泄漏电流测试仪技术指标：

- ★测量项目：TC（接触电流测量）、PCC（保护导体电流测量）、METER

- 测量模式：DC/RMS（真有效值）/PEAK

- ★内置8种测量电路网：

网络A 基本测量元件：（ 1.5kΩ//0.22μF）＋500Ω

网络B/B1 基本测量元件：（ 1.5kΩ//0.22μF）＋500Ω// （ 10kΩ＋0.022μF）

网络C 基本测量元件：（ 1.5kΩ//0.22μF）＋500Ω// （ 10kΩ＋（ 20kΩ＋6.2nF）//9.1nF）

网络D 基本测量元件：1kΩ

网络E 基本测量元件：1kΩ// （ 10kΩ＋11.225nF＋579Ω）

网络F 基本测量元件：1.5ｋΩ//0.15μF

网络G 基本测量元件：2kΩ

- ★网络参数容许误差：电阻：±0.1%、电容器0.15μF：±2%、其它：±1%

- 电流测量范围：

DC/RMS：30μA〜600μA、125μA〜6.00mA、1.25mA〜30.0mA

PEAK：50μA〜850μA、175μA〜8.50mA、1.75mA〜90.0mA

- ★最小电流分辨率：1μA

- ★最佳电流测量精度：±（2.0% of reading ＋ 8μA）

- AB间电压测量：

测量范围:DC/RMS：10.000V〜300.0V、PEAK：15.000V〜430.0V

精度:±（3% of reading ＋ 2V）、测量量程固定为AUTO

- 测量值换算功能：依据预先设定的电源电压将测量电流值换算为电压值

- 电源正反相选择功能：NORM：正相连接、REVS：反相连接

- 单一故障选择功能：NORM：正常、FLTNEU：中性侧断线、FLTPE：保护接地线断线

- ★接地检查功能：C（ EncLiv,EncNeu） 试验时，外壳接地后发出CONTACTFAIL信号

- ★测量功能：电源电压测量、电源电流测量、功率测量 （有效功率）

- 接口：RS-232C、GPIB、USB、REMOTE、SIGNAL I/O

- ★附件：测试引线 1组 、平探针 1个 、保险丝 1个、使用说明书 1册、电路原理图标签 1张、电源线 2根 （主机用、EUT AC线路输入用）、中国插座治具1套

合同包2     数字功率计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

符合GB7000、GB4706、GB2099等系列标准要求。

- 仪器设备需满足技术指标：

1、基本测试功能：

可以测量所有交直流参数，包含有功功率，无功功率，视在功率，功率因素，电压，电流，频率，相位差等。提供积分量测和高达50次谐波量测功能，并显示单次谐波成分。广泛的应用于电机，家电PCB板，UPS电源等领域的测试。

2、主要技术参数

2.1 彩色液晶显示屏(TFT),尺寸≥4.3英寸

2.2 通讯接口：GPIB接口

2.3 电流量程：500m/1/2/5 /10/20/50[A]；

2.4 电压量程：15/30/60/150/300/600[A]；

2.5 频率测量：DC、0.5Hz～100kHz，数据更新率：最快100ms。

2.6 采样率不低于100kS/s；

★2.7 功率精度：不低于（读数的0.1%+量程的0.2%）；

2.8 测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)，平均功率的测试；

2.9 直接测量电流：0～20A，  电流互感器输入：0～600A，DC～100KHz，精度0.05%

★2.10示波功能：直接观察电压、电流、功率趋势显示中的波动

- 设备必备配置：

1、 主机：1台；

2、 电源线：1组；

3、 能耗测试夹具：1套。

四、其他要求

1、交货期：合同签订后3个月内。

2、质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

3、设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

4、中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，3小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。

5、软件免费服务：开放设备通讯协议，可通过设备数据接口实现对测试数据采集和分析，提供设备相关软件终身免费升级服务。

合同包3   交流稳压电源技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

符合GB7000、GB4706、GB2099等系列标准要求。

- 仪器设备需满足技术指标

1、输出容量 5kVA

2、电路方式：IGBT/SPWM脉宽调制方式

3、交流输入：220V±15%, 50Hz或60Hz±3 Hz；

4、交流输出：

4.1 低档：电压范围：5V～150V(L-N)，最大电流42A；频率50Hz、60 Hz固定，47-63Hz可调

4.2 高档：电压范围：10V～300V(L-N)，最大电流21A；频率50Hz、60 Hz固定，47-63Hz可调

5、频率稳定率：≤0.01%；

6、负载稳定率：±1%（线性负载）

7、波形失真率：2%（线性负载）

8、反应时间：最大值2ms

9、显示界面：

9.1 频率表：4位数 数位频率表/解析度0.1 Hz

9.2 电压表：4位数 数位电压表/解析度0.1 V

9.3 电流表： 3.5位 电流表/解析度0.1 A

10、保护装置：输入无熔丝开关，输出无熔丝开关，电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温和短路并自动跳脱及告警装置；

11、绝缘电抗：DC500V 10MΩ以上；

12、耐压绝缘：AC1800V 10mA/1分钟；

13、冷却装置：风扇冷却

14、工作环境要求：

14.1温度范围：0～45℃

14.2  湿度范围： 0～90%

三、配置要求：

1、	交流稳压电源1台。

2、电源线：1组；

3、满足测试使用所需的相关配件。

四、其他要求

1、交货期：合同签订后3个月内。

2、质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

3、设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

4、中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，3小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。

5、软件免费服务：开放设备通讯协议，可通过设备数据接口实现对测试数据采集和分析，提供设备相关软件终身免费升级服务。

合同包4    全自动薄膜测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分 机械与物理性能》

GB/T6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度的测定  机械测量法》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.最少能同时记录10次测量结果，并给出最大值、最小值和10次平均值。
2.能打印出第1点要求的测试结果，并能通过电脑导出所有数据。
3.精度：1μm。
4.分辨率：0.1μm。
5.量程为：0-2mm。
6.进样宽度：≥70mm。（测头到固定立柱距离）

7.配两种测头：①上下均为平面；②上面为凸面/下面为平面。测头技术参数应符合GB/T6672-2001第2.1条款要求。

8.测量速度：1-20次/min(可调)。

9.仪器可存储不少于100组数据,可随时查询。

10. 仪器主机系统程序应具备ISP在线远程升级功能,满足后期标准升级。
 三、设备必备配置

主机、微型针式打印机、专业软件、通信电缆、标准量块(500μm、1000μm）。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |