附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴振荡箱 | 1 | 5000 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 水浴锅 | 3 | 3*1600=4800 | 14自然日 | 1年 |
| 3 | 气浴振荡器 | 1 | 6000 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 超滤机 | 2 | 3000 | 1个月 | 滤芯3年 |
| 5 | 开水机 | 1 | 6060 | 1个月 | 1年 |
| 6 | 开水机 | 1 | 2700 | 1个月 | 1年 |
| 7 | 工装A（气动夹具） | 1 | 7000 | 15工作日 | 2年 |
| 8 | 工装B（缺口制样） | 1 | 8000 | 15工作日 | 2年 |
| 9 | 工装D（传感器具） | 1 | 3000 | 15工作日 | 2年 |
| 10 | 液压叉车 | 2 | 3000*2=6000 | 20自然日 | 2年 |
| 11 | 球压试验装置 | 1 | 1800 | 7自然日 | 1年 |
| 12 | 弹簧冲击器 | 1 | 3000 | 30自然日 | 1年 |
| 13 | 拉力传感器 | 1 | 2000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     水浴恒温振荡器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2912.1-2009  《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

GB/T7573-2009 《纺织品 水萃取液pH值的测定》

GB/T8573-2017 《复混肥料中有效磷含量的测定》

GB6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量  》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、温度范围：室温～99.9℃；2、旋转方式：回旋、往返；3、转速（次/分）0～220（回旋）0～300（往返）；4、振幅：20mm（回旋）30mm（往返）；5、外形尺寸：（mm）705×515×470；6、摇床面积：（mm）380×300；7、功率：1600w；8、最大配置：6只500ml或3-4只1000ml；9、定时范围：0-999小时。

- 三、设备必备配置：

- 主机一台

合同包2    水浴锅技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB31604.1-2015 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则》

二、主要设备要求

- 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。

- 高精度微电脑控制器，控温精确可靠。

- 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

- 电源电压：AC220V  50HZ

- 控温范围：RT+5～99℃

- 恒温波动度：±0.5℃

- 温度偏差：±2℃

- 容积：19.8L

- 内胆尺寸（mm）W×D×H：600×300×110

- 外形尺寸（mm）W×D×H：752×345×210

- 定时范围：0～999min

- 备注：双列八孔

合同包3    气浴振荡器技术要求

一、气浴振荡器技术参数：

1 转速范围0-300转/分，可调；

2 双功能振荡，振幅20mm；

3 定时范围0-120min或常开；

4 恒温范围：室温-50℃，精度：±0.5℃

5 整机功率：≥300w

合同包4   超滤机参数要求

一、超滤机技术参数：

参考外观：

合同包5    开水机参数要求

1、开水机基本参数

2、参考外观：

3、开水机具有步进补水、逐层加热技术

1.通电后，开始进入冷水，当水进到下电极时，下电极和电子感温器传递给电脑板两个信号，有水、温度不够

2.电脑板关闭进水阀门（电子减压阀），同时启动加热管，开始加热，当达到开水标准时，电子感温器再次把信号传递给电脑板（水开了）

3.电脑板打开进水阀（电子减压阀），由于冷水和开水的密度不同，冷水密度比开水大，比开水重。进水口设在开水器底部，通过电子减压阀后流入的水是无压力的，不会冲起水花，冷水缓缓的托起水。当水位到一定高度时，电子感应器（感应水温误差为:±0.5度）感应到水温不是开水标准时，将信号传递给电脑板。

4.电脑板再次关闭进水阀，启动加热管加热。如此循环工作到整个水箱满，停止工作，进入保温状态。

4、多重安全防护设计

1.漏电保护，机器外壳可靠接地，铺以外接漏电保护开关，进行漏电保护

2.防止干烧设计：采用先进的电子水位探极监测液位，当水箱内的水低于安全液位（下水位）时，加热管不工作；同时，水箱外侧配有防干烧温控器

3.防爆、防蒸汽设计：通过专用蒸汽排气口排出蒸汽，使水箱内压力始终保持平衡，同时通过蒸汽二次回用技术将蒸汽化为冷凝水排出，防止蒸汽伤害

4.防开盖设计：全封闭水箱和外壳，防止虫蚁进入及投毒事件

5.漏水保护：开水器底部采用感应探针探测漏水，探头探测到底部有水，立刻切断电源，进水磁阀停止工作（注：目前只有立式机型有此功能）

合同包6  开水机参数要求

- 开水机基本参数

2、参考外观：

3、开水机具有步进补水、逐层加热技术

1.通电后，开始进入冷水，当水进到下电极时，下电极和电子感温器传递给电脑板两个信号，有水、温度不够

2.电脑板关闭进水阀门（电子减压阀），同时启动加热管，开始加热，当达到开水标准时，电子感温器再次把信号传递给电脑板（水开了）

3.电脑板打开进水阀（电子减压阀），由于冷水和开水的密度不同，冷水密度比开水大，比开水重。进水口设在开水器底部，通过电子减压阀后流入的水是无压力的，不会冲起水花，冷水缓缓的托起水。当水位到一定高度时，电子感应器（感应水温误差为:±0.5度）感应到水温不是开水标准时，将信号传递给电脑板。

4.电脑板再次关闭进水阀，启动加热管加热。如此循环工作到整个水箱满，停止工作，进入保温状态。

4、多重安全防护设计

1.漏电保护，机器外壳可靠接地，铺以外接漏电保护开关，进行漏电保护

2.防止干烧设计：采用先进的电子水位探极监测液位，当水箱内的水低于安全液位（下水位）时，加热管不工作；同时，水箱外侧配有防干烧温控器

3.防爆、防蒸汽设计：通过专用蒸汽排气口排出蒸汽，使水箱内压力始终保持平衡，同时通过蒸汽二次回用技术将蒸汽化为冷凝水排出，防止蒸汽伤害

4.防开盖设计：全封闭水箱和外壳，防止虫蚁进入及投毒事件

5.漏水保护：开水器底部采用感应探针探测漏水，探头探测到底部有水，立刻切断电源，进水磁阀停止工作（注：目前只有立式机型有此功能）

合同包7  工装A（气动夹具）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》

二、技术指标：

- 最大试验力：1kN；

- 气压夹持压力：0～0.6MPa（可调）；

- 钳口宽度：≥30mm；

- 试样最大厚度；≥6mm；

- 粘胶片钳口；

- 夹具等不允许生锈。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：二年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包8  工装B（缺口制样）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》

GB/T1843-2008 《塑料　悬臂梁冲击强度的测定》

二、技术指标：

- 工作台行程：≥90mm；

- 进刀速度：0～90mm/min；

- 适应试样：80mm×10mm×4mm

- 所制缺口类型：A型刀具，尺寸:45°±0.2° r=0.25mm±0.05mm；

- 进给量：0～2.5mm（可调）；

- 进给行程：10mm；

- 量块(L120)	1个，	量块(L80)	1个，量块(L63.5)	1个；

- 仪器设备及刀具不允许生锈。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：二年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包9  工装C（传感器具）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》

GB/T1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》

二、技术指标：

- 试验力量程：0～10kN；

- ★力值精度：0.5级；

- 适用温度范围：-10℃～+70℃；

- 传感器具不允许生锈。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：二年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 供方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包10     液压叉车技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

★1、额定载重：3吨；

★2、货叉最低高度：不小于85mm；

★3、单个货叉宽度：不小于160mm；

★4、货叉长度：不小于1220mm；

★5、货叉整体宽度：不小于680mm；

★6、脚轮：采用PU静音轮；

7、车架采用优质钢板打造，采用板面压筋设计，表面静电喷塑；

★8、整体铸造式油缸，内置进口密封圈，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护。

二、设备必备配置：

液压叉车         2台

合同包11     球压试验装置技术要求

一、球压试验装置技术指标：

1.★压力装置（砝码系统）：20N；

2.★钢球（压力球）直径：5mm；

3.实心刚柱（支撑柱）直径：50mm，高度：100mm；

4. ★实心刚柱需钻有小孔，小孔离刚柱平面约3mm。

合同包12     弹簧冲击器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB7000.1-2015 《灯具  第1部分：一般要求与试验》

GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、最大冲击能量：0.7J

2、精度偏差：±0.05J；

- 三、设备必备配置：

弹性冲击器一套

合同包13    拉力传感器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB7000.1-2015 《灯具  第1部分：一般要求与试验》

GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、拉力传感器：0-1000N

2、精度偏差：±3%；

- 三、设备必备配置：

拉力传感器一套