附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机 | 1 | 5000 | 15自然日 | 1年 |
| 2 | pH测试仪 | 1 | 5000 | 15自然日 | 1年 |
| 3 | 超声波清洗机 | 1 | 5000 | 15自然日 | 1年 |
| 4 | 真空抽滤装置 | 1 | 5000 | 15自然日 | 1年 |
| 5 | 水浴锅 | 1 | 9500 | 15自然日 | 1年 |
| 6 | 数字温湿度记录仪 | 2 | 3000*2=6000 | 10自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  台式离心机技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

1. 最高转速；5000r/min

2. 最大相对离心力：5000±500×g

3. 转速精度：±50r/min

4. 定时范围：1min～99min

5. 整机噪声：≤68dB(A)

三、设备必备配置：

1. 主机

2. 配50ml*4水平转子

合同包2  pH测试仪技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

- 支持电极性能提醒功能和电极标定提醒功能；

- 支持自动温度补偿，自动识别5种缓冲溶液，支持1-3点校准；

- .支持存贮500套测量数据，符合GLP规范，支持数据的查阅、删除和打印；

- 具有断电保护功能，断电后数据不会丢失；

- 技术参数

- 仪器级别：0.01级

- 5.2测量范围：pH：（-2.00～20.00）pH，mV：（-1999～1999）mV，温度：（-5.0～135.0）℃，

- 5.3分辨率：pH：0.01pH，mV：1mV，温度：0.1℃

- 5.4基本误差：pH：±0.01pH ，mV：±0.1%FS，温度：±0.3℃

- 5.5稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h

三、设备必备配置：

- .pH计主机

- .玻璃电极

- 甘汞电极

合同包3   超声波清洗机 技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

- 容量：≥20L

- 超声频率：≥40KHz

- 超声功率：≥500W

- 功率可调：40-100W

- 温度可调：室温-80℃以上

- 时间可调：1-480min以上

- 排水：电控

三、设备必备配置：

- 主机

- 提篮

合同包4  真空抽滤装置技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

- 抽气速度：≥20L/Min

- 真空度：≥0.08Mpa 200mbar

- 电功率：≥160W

- 进气口:φ6mm

- 泵头数：1个

- 泵体温度≤55℃

- 噪音≤60 BD

三、设备必备配置：

- 主机

- 配1L玻璃抽滤装置

合同包5  水浴锅技术要求

- 技术参数要求：

- 1、不锈钢加热盘管，不锈钢內槽。设备外壳采用防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘及电源开关，允许操作者湿手开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路防护等级为IP43。

- 2、★ 具备低液位报警功能，当液位低导致可能的干烧情况时，仪器会报警并自动切断电源从而防止干烧。具备高低温极限温度报警功能：可设定实验室高温及低温限值，当温度超过设定限值时，自动报警，提醒操作者异常情况。当浴槽超过最高可到温度（100~110℃）时，仪器自动报警并切断电源以保证安全。

- 3、★控温范围：RT+5~99.9℃，温度分辨率为0.1 ℃，温度稳定性±0.2℃，仪器具备显示屏，可显示设定温度及实际温度；同时具备校准功能，可自行完成温度校准。

- 4、★槽开口尺寸大于等于：35*25（cm*cm），深度不小于12cm。最低可工作充液高度为1cm，可方便放置恒温各种小型或低矮器皿。

- 5、★加热功率大于等于1.5kW，可迅速升温到所需温度。

- 6、具备底部放水阀，方便放液；配置双列六孔，孔位盖使用高质量的塑料变径圈。

合同包6     数字温湿度记录仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T12642-2013《工业机器人 性能规范及其试验方法》等

二、仪器设备需满足技术指标：

量程：-20℃～55℃，0～100%RH

精度：±0.5℃，±3%RH

- 三、设备必备配置：

1、主机一台

2、传感器一套

3、电源适配器一个