附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耦合器加热试验装置 | 1 | 2.9 | 60自然日 | 2年 |
| 2 | 绝缘插销耐非正常热试验装置 | 1 | 2 | 60自然日 | 2年 |
| 3 | 连接器拉扭试验装置 | 1 | 2 | 60自然日 | 2年 |
| 4 | 别克式平滑度测试仪 | 1 | 2.88 | 60自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     耦合器加热试验装置技术要求

一、功能概述：耦合器温升试验装置符合标准GB17465.1-2009第18条、图13以及IEC60320-1第18.2条及图13的要求，用于耦合器在热条件或酷热条件下的耐热性能测试。该装置由发热片和导热片、温控表、计时器、耦合器座子等组成。

二、技术参数：

1)  供电电源：AC220V  50Hz；

2)  加热温度：RT常温～200℃；

3)  温度分辨率0.1℃，误差±1℃；

4)  加热控制方式：温控表PID控制；

5)  耦合器中心距：以Φ175的圆均布排列；

6)  耦合器输入插座：

a)   10A 耐热及耐酷热暗装式器具输入插座各一个，外壳为耐热绝缘材料（测试10A连接器）；

b)   16A 耐酷热明装式器具输入插座，外壳为金属（测试16A连接器）；

7)  计时器：1～9999h；

8) 试样温度探头类型：K型；

9) 加热板尺寸：W200mm*D200mm。

- 设备必备配置：

- 耦合器加热试验装置1套；

- 产品说明书、合格证等资料。

合同包2    绝缘插销耐非正常热试验装置技术要求

- 功能概述：依据GB2099.1-2008\IEC60884-1，28.1.2章,图40要求制作，用于插头插销绝缘套耐非正常热试验。

- 技术参数

1、温度范围：常温～200度，数显温度，含测温热电偶；

2、下部为黄铜底座；该部分有至少20mm高度的外廓尺寸与插头试品外廓尺寸一致；

3、金属座上放置试品插脚的孔，其尺寸应该比试品的尺寸大约0.1mm，而深度则足够长满足试品的放置；

4、上部为5mm厚的耐高温绝缘板,为圆平形状,直径为试品接触面直径的两倍；上下部分之间应保证有7mm的间隙保证插脚周围的空气对流；

5、控温方式：PTC发热，温控表采集控制温度；

- 电源：AC220V ～50HZ ，1000W。

- 设备必备配置：

1、绝缘插销耐非正常热试验装置1套；

2、产品说明书、合格证等资料。

合同包3    连接器拉扭试验装置技术要求

一、功能概述：连接器扭拉试验设备主要根据GB17465.1-2009  23.7标准条款试验要求而制造的设备，能满足其他常规带电源线附件产品的试验需求。设备模拟连接器产品使用过程中，带有独立封装插套的前面部件的连接器部分受到的拉力或扭力，考核连接器在拉力、扭力的作用下，连接器前后两个部件不得脱落，防触电保护部件不得松脱，绝缘是否受到损害，带电部件是否变的易触及的情况。

二、技术参数

1、试验拉力：30N、60N、80N、100N 、120N；

2、试验扭矩:0.1Nm 、0.25Nm、0.35Nm、2.0 Nm；

3、拉力试验次数：0～ 9999 次内可预置，可预设、查看工作次数,并自动计数；

4、每次拉扭力保持时间：1分钟；

5、试验平台：尺寸至少为600X400mm,夹具安装简易、方便固定常规的测试样品，夹具需多配套一副；

6、夹线轴心可上下可调，行程至少为600-900mm；

7、控制及操作界面：PLC编程控制，触摸屏操作；

8、扭力控制：扭力传感器控制，触摸屏设置力值与显示；

- 电源：AC220V～50Hz，1KW。

三、设备必备配置：

1、连接器拉扭试验装置1套；

2、产品说明书、合格证等资料。

合同包4    别克式平滑度测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 456-2002纸和纸板平滑度的测定（别克法）

二、仪器设备需满足技术指标：

1.微电脑处理系统，大液晶显示、PVC控制面板，方便用户使用

★2.采用德国进口真空泵,无须加油真空泵即可工作

★3.采用精确的气流检测技术，仪器自动识别被测试样所需的量程，并自动切换量程；并根据不同试样，精确控制泄气速度，保证按国家

标准对试样进行预压60秒。

★4.自动夹样，全自动完成实验过程

5.两面差自动计算功能，仪器可按要求测量纸的正、反两面平滑

度，并能自动计算、显示并打印“两面差”结果

6.测量范围 0-99999.9秒

7.准 确 度 0.1秒

8.测试面积 10±0.05cm ²

★9.压 力 100kPa±2kPa

★10.压力表精度±0.07kPa（可优于此精度）

11.显 示 中文点阵式菜单

通讯输出 标准RS232接口

12.外型尺寸 370mm×330mm×390mm（长宽高）

13.符合标准：GB/T 456-2002纸和纸板平滑度的测定（别克法）

★14.具有APP小程序功能可远程控制设备运行并监测设备运行情况。

- 三、设备必备配置：

主机、微型打印机。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |