附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老化箱 | 2 | 1.9×2=3.8 | 20自然日 | 2年 |
| 2 | 全压试验断口改造 | 1 | 4.95 | 30自然日 | 2年 |
| 3 | 玻璃瓶耐内压测试仪 | 1 | 4.8 | 60自然日 | 1年 |
| 4 | 焊接机 | 2 | 2.4*2=4.8 | 60自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   老化箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2951.12-2008/IEC 60811-1-2:1985《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法》

- 二、仪器设备需满足技术指标：

★1、温度范围：+60℃～+250℃；

★2、换气次数：8～20 次/h；

★3、温度波动度：±0.5℃；

★4、温度均匀度：＜1℃（<200℃时）；

★5、温度偏差：±1.0℃；

6、定时范围：0.1～999.9H；

7、累时范围：0～9999.9H；

★8、电源功率：220V/2.4KW；

9、外型尺寸不小于：875（宽）×700（深）×1175（高）mm；

★10、内箱体尺寸不小于：450（宽）×450（深）×500（高）mm；

11、温度控制仪表；双重绝缘长寿命不锈钢加热器；交流接触器；

12、不锈钢换气风门；内箱体不锈钢板；外壳镀锌钢板喷塑；

13、具有双重超温保护、漏电保护功能、缺项、过载及短路保护；

14、具有定时，累时功能；

★15、温度控制仪表具有通信功能。

三、设备必备配置：

1、老化箱2台。

2、不锈钢样品架各2个。

合同包2   全压试验断口改造技术要求

一、全压试验断口改造要求：

1.负责全压试验断口原隔离开关的拆除和试验断口架的改造，包括相关的材料。

★2.提供主开关框架断路器，并满足断路器技术参数要求。

★3.负责框架断路器的一次和二次线安装和调试，以及相关辅材，但不含一次铜排（由甲方提供）。

二、断路器需满足技术指标：

★1、电流等级: 2000A。（使用数字模块定制MicrologicX控制单元可下载的数字模块提供增强的:

保护.测量.诊断和维护）

2、极数：3

3、额定绝缘电压UiV:1000

4、额定冲击耐受电压Uimp（kV）：12

★5、额定工作电压Ue(Vac 50/60 Hz):400/690

★6、额定工作分断能力Ics(kA)：Ics=65/50

★7、额定短时耐受能力Icw(kA 1s)：65/50

8、具有电流电压功事功率因数全电能和谐波测量功能，脱扣事件记录功能.新路墨运行诊断功能!以及道牙和INFC无线连接功能，L一过载保护，s短路短延时保护，1-短路霸时保护，G接地保护. v滑电保护、测量：新的集成式1级精度电能测量功能(电流电压0.5%，功率电能1%)，通过IEC 61557-12和GB 18216.12认证，测量的电气参数包括电流、电压、功率、全电能、功率因数，每相电能；

9、诊断和维护：新的断路器运行内部诊断信息包括:

分合闸线圈和欠压线圈是否连接可靠.

电动分合闸是否成功.

内和外置互感器是否连接可靠.

控制单元是否运行正常.

电力恢复助手.

操作助手.

脱扣波形捕捉.

通讯功能是否正常等等

★10、配置包含抽架3P；上端后水平接线2000A；储能马达AC220V；标准型合闸线圈220V/AC，分闸线圈220V/ AC；门框；微动开关。抽屉式。

三．其他要求

- 交货期：合同签订后30个自然日内。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中标人单方承担。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时4内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

合同包3   玻璃瓶耐内压测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 4546-2008 玻璃容器 耐内压力试验方法

二、技术指标：

1.大触摸屏操作，简洁方便，满足GB/T4546-2008测试标准；

2.仪器需具备自动加水功能，杜绝人工加水；

3.需可进行恒压保压试验、增压不保压试验、破裂试验等实验项目；

4.需配备微型打印机,打印内容完整至少包含设备名称、设备序号、实验人员、试样名称、试验模式、试验编号、试验压力、保压时间、试验结果、测试时间等内容（需实物图片证明）；

5.仪器需独具至少四级用户分级权限管理功能，每一级别具有用户名和密码，管理员可设置其权限（需实物图片证明）；

6.系统程序具备ISP在线升级功能，解决因标准变化而造成的系统升级问题 ；

7.测量范围不低于8 MPa ；

8.测量精度：±1%；

9.加水方式：自动；

10.试验模式：A通过、A递增、B通过、B破坏；

11.加压速率1.0±0.2（MPa/s）与0.58±0.1（MPa/s）；增压速率的重复性为±2%；

12.配置至少为主机、触摸屏、微型打印机、与之配套的无油静音空压机；

13.夹住瓶口并悬挂着进行试验；

14.压头和封合面之间有弹性密封圈。

15.夹口的直径为25cm，外备夹具1套。

三、设备必备配置：

1.	主机一台；

2.	微型打印机一套；

3.与之配套的无油静音空压机。

四、合同及验收要求 ：

1.签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2.仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.质保期：壹年内免费维修，如非人为因素损坏的一切维修服务((包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

5.我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6.保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7.免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包4   焊接机技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T20674.1-2006 《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接》

TSG D2002-2006 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》

二、主要设备要求

（一）315焊接机

1.基本要求：

1.1适用于非金属焊工考试机构的考试项目BW-J-D实操考试使用，焊机自动化程度为机动型。

1.2适用于燃气用聚乙烯（PE）管材管径为110mm～315mm的热熔焊接作业。

1.3焊机性能符合GB/T 20674.1-2006的要求。

1.4工作环境：温度-15～55℃，湿度≤95%。

2.性能要求：

2.1焊机自动化程度为机动型。

★2.2主机配置闭合操作杆、调压阀、卸压阀等部件。

★2.3加热板加热功能应满足：1）温度均匀性：在－10℃到＋40℃环境温度下，在170℃至260℃范围内温度控制系统应能确保加热板工作区域任一点的温度偏差小于±7℃；2）温度显示偏差：加热板表面温度平均值与温度显示值偏差小于±5℃。

★2.4压力表精度等级不低于1.0级，最小分度值不大于0.1MPa（或1bar），对于采用数字压力表，精度不≤0.1MPa，压力指示清晰。

2.5铣刀带有自锁功能装置和锁定开关，铣刀电机应能正常运转；铣刀刀片应锋利且无明显缺陷；铣刀在机架滑动时无明显异常现象；能同时双面铣削。

2.6加热板与铣刀提篮应便于加热板与铣刀的放置，且放置加热板后两边空隙不小于15mm，不得存在刮伤加热板表面的硬物。

2.7导向液压缸在机架上运行过程中无异常声响；表面无滴漏油等表征；油缸活塞总有效面积不能过大，不超过1000mm2。

2.8夹持管材直径范围至少包括250mm～315，夹具与卡盘完好且层数满足GB/T 20674.1-2006的要求，卡盘至少包括315/250型。

2.9主机结构合理，连接部件不得出现松动或失灵的现象；主机界面指示标志清晰且明了。

2.10主机控制系统带有泄压阀装置，且应调节灵敏，无泄漏现象；油泵电机应能正常运转，转动不刺耳声音。

2.11操作杆具有对活动夹具进行闭合、打开和保持的功能，且控制灵敏、标识清晰。

★2.12主机控制压力系统及操作杆具有持续保压功能，应在处于保压状态时，至少1.5h内压力变化值不超过±0.2MPa。

2.13机架不低于GB/T 20674.1-2006的要求；焊接任一允许管径在吸热阶段时，加热板任一侧与夹具间距不小于15mm。

2.14计时器精度不低于1s，数显式；屏幕可显示多个计时器，且各计时器要求独立工作，计时器数量不小于2个，显示屏幕宽大，数字显示清晰，电源宜采用7#电池。

2.15结构合理，性能稳定，具有高效、节能、操作简单及维护方便的特点。

3. 基本配置

3.1每台原厂合格证书和使用说明书各一份。

3.2主要部件包括主机（1套）、机架（1套）、热板（1套）、铣刀（1套）、卡盘（至少1套）、计时器（2块）。

3.3每台配置相应的操作工具（扳手）一套。

（二）160焊接机

1.基本要求：

1.1适用于非金属焊工考试机构的考试项目BW-J-d实操考试使用，焊机自动化程度为机动型。

1.2适用于燃气用聚乙烯（PE）管材管径为90mm～160mm的热熔焊接作业。

1.3焊机性能符合GB/T 20674.1-2006的要求。

1.4工作环境：温度-15～55℃，湿度≤95%。

2.性能要求：

2.1焊机自动化程度为机动型。

★2.2主机配置闭合操作杆、调压阀、卸压阀等部件。

★2.3加热板加热功能应满足：1）温度均匀性：在－10℃到＋40℃环境温度下，在170℃至260℃范围内温度控制系统应能确保加热板工作区域任一点的温度偏差小于±7℃； 2）温度显示偏差：加热板表面温度平均值与温度显示值偏差小于±5℃。

★2.4压力表精度等级不低于1.0级，最小分度值不大于0.1MPa（或1bar），对于采用数字压力表，精度不低于0.1MPa，压力指示清晰且明了。

2.5铣刀带有自锁功能装置和锁定开关，铣刀电机应能正常运转；铣刀刀片应锋利且无明显缺陷；铣刀在机架滑动时无明显异常现象；能同时双面铣削。

2.6加热板与铣刀提篮应便于加热板与铣刀的放置，且放置加热板后两边空隙不小于15mm，不得存在刮伤加热板表面的硬物。

2.7导向液压缸在机架上运行过程中无异常声响；表面无滴漏油等表征；油缸活塞总有效面积不能过大，不宜超过800mm2。

2.8夹持管材直径范围至少包括90mm～160mm。

2.9主机结构合理，连接部件不得出现松动或失灵的现象；主机界面指示标志清晰且明了。

2.10主机控制系统带有泄压阀装置，且应调节灵敏，无泄漏现象；油泵电机应能正常运转，转动不刺耳声音。

2.11操作杆具有对活动夹具进行闭合、打开和保持的功能，且控制灵敏、标识清晰。

★2.12主机控制压力系统及操作杆具有持续保压功能，应在处于保压状态时，至少1.5h内压力变化值不超过±0.2MPa。

2.13机架不低于GB/T 20674.1-2006的要求；焊接任一允许管径在吸热阶段时，加热板任一侧与夹具间距不小于15mm。

2.14夹具与卡盘完好且层数满足GB/T 20674.1-2006的要求，卡盘至少包括160/110、160/90型。

2.15计时器精度不低于1s，数显式；屏幕可显示多个计时器，且各计时器要求独立工作，计时器数量不小于2个，显示屏幕宽大，数字显示清晰，电源宜采用7#电池。

2.16结构合理，性能稳定，具有高效、节能、操作简单及维护方便的特点。

3.基本配置：

3.1原厂合格证书和使用说明书各一份。

3.2主要部件包括主机（1套）、机架（1套）、热板（1套）、铣刀（1套）、卡盘（至少1套）、计时器（2块）。

3.3配置相应的操作工具（扳手）一套。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：二年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 质保期：二年。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

- 交货期：60个自然日。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |