附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱 | 5 | 5*0.8=4 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 超低温冰箱 | 1 | 4.8 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 恒温恒湿箱 | 1 | 2.6 | 10自然日 | 2年 |
| 4 | 压缩空气系统 | 1 | 4.8 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     医用冷藏箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

GB 4789.26-2013《商业无菌》

二、技术指标：

1、★可用于储存生物制品、药品、试剂、疫苗等

2、控温方式：电脑温控

3、★箱内温度稳定在2℃~8℃范围内

4、制冷方式：风冷

5、★具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能；

6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；

7、★总容积：大于300 L

- 设备必备配置：

1、主机一台

合同包2    超低温冰箱技术要求

一、技术指标：

★1、压缩机：双压缩机系统（全密闭活塞式250W*2个）

★2、冰箱结构：冰箱分为上下两室，两室的温度可独立设定，并各自拥有独立的制冷系统。一室故障不影响另外一室正常工作。上下室可以单独除霜。

★3、温度设定：-20℃～-40℃任意可调

★4、温度波动：柜内中央温度和显示温度均保持在设定温度±3℃以内。

5、外形尺寸（宽深高）≤793×770×1806mm，内箱尺寸（宽深高）≤649×614×600mm×2室

6、有效容积：≥480L

7、储物筐≥12个

8、温度传感器：热敏电阻传感器

9、脚轮4个

10、电源断电后，一旦恢复供电，设备会恢复为断电前设置。

11、R404a环保型，既能发挥强大的制冷能力又保护了环境。

12、箱体表面树脂喷涂对环境危害远远低于传统喷涂工艺。

13、运转功率：≤380W，噪音：≤42dB

★14、制冷蒸发管采用高品质铜管，箱体预埋式结构，避免长期运转产生管路腐蚀导致制冷剂泄漏

15、箱体自带门锁，并配有挂锁安装孔，可实现多重安全保护

16、柜体预留可安装温度记录仪接口（记录仪选配）

★17，层架:可自由上下调节高度

18．报警系统

1）报警&记录系统

2）高/低温报警（可调）

3）断电报警

4）远程报警接点

5）自我诊断系统

二、配置要求

1.冰箱主机          1台

2.网架              6个

3.抽屉盒            12个

4.除霜铲            1个

5.尼龙夹子大小     各2个

6.钥匙              1套

合同包3    恒温恒湿箱技术要求

- ★1. 控温范围：5-60℃； 控温波动：±0.5℃、温度偏差：±2.0℃（37℃）、箱体均匀度±2.0℃；湿度范围：40～90%RH湿度偏差：±3.0%RH（75%RH）、湿度均匀度±3.0%RH。

- ★2. 湿度范围：40～90%RH湿度偏差：±3.0%RH。

- ★3. 内部尺寸W×D×H不小于：600mm×400mm×620mm，配备有3块搁板；内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁。

- 整机外形尺寸不大于W×D×H：800mm×850mm×1500mm。

- ★5. 拥有温湿度上下限偏差报警，独立超温保护系统，缺水保护，压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护。

- ★6. 配备温湿度数据记录功能，符合药典对原料药物加速试验的监控要求。

- 免维护温湿度一体传感器，可直接检测湿度。

- 数显表控制器，直观实时显示温湿度值。

- 电源：AC 220V±10% 功率不超过：1400W。

合同包4    压缩空气系统技术要求

一、空压系统设备需满足检测标准情况：

空压系统设备具有通过中国国家强制性产品CCC安全认证；IS09001国际质量管理体系认证及IS014001环境管理体系认证，CE产品质量安全认证。

二、整体技术指标：

1、空压系统为2台永磁变频双螺杆式空气压缩机，其排气风量均：≥1.8 m3/min，排气压力均≥0.8MPa；1台冷冻式干燥机、3级过滤器与1个储气罐；

★2、出气指标：颗粒物（≤0.01μm）；微粒和水去除率＞99%；

3、采用微电脑PLC集中控制，永磁变频相关设备实现自动运行，具备自动功能（自动变频启动、自动停机等）；

3、执行机构的设计采用标准化、通用化、系统化零部件，便于拆装、更换零件；

4、系统主体机箱及主要部件均采用环保节能材质，防潮防锈，结构布置紧凑，占地面积小，有效节约空间，需提供现场布局图；

5、整机表面要求光洁、平整，内部各部件密封性能好；

6、系统设计可全自动控制运行与手动操作随时切换，以便特殊情况下设备仍能正常运行；

7、制造商在福建设有分公司及专业售后人员（需提供相关证明），保障售后服务的及

- 三、具体技术要求

- 3.1空压机及后处理系统配套方案

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 永磁变频双螺杆式空压机 | - 2 |  |
| - 2 | - 冷冻式干燥机 | - 1 | - 环保制冷剂 |
|  | - 精密过滤器 | - 1 | - 前置预过滤 |
|  | - 超精过滤器 | - 2 | - 后置二级精密过滤 |
| - 3 | - 储气罐 | 1 |  |
|  | - 含附件：压力表、安全阀、排污阀及相关连接管路等配件 |  |  |

- 3.2螺杆式空气压缩机

| - 序号 | - 螺杆式空压机 | - 单位 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 冷却方式 |  | - 风冷 |
| - 2 | - 排气量 | - m3/min | - ≥1.8 |
| - 3 | - 额定排气压力 | - MPa | - ≥0.8 |
| - 4 | - 排气温度 | - ℃ | - <环境温度+15℃ |
| - 5 | - 排气含油量 | - ppm | - < 3 |
| - 6 | - 噪音 | - dB(A) | - <70 |
| - 7 | - 电 源 | - V | - 3Φ/380V/50Hz |
| - 8 | - 启动方式 |  | - 变频自动启动 |
| - 9 | - 电动机绝缘等级 |  | - F |
| - 10 | - 电动机防护等级 |  | - IP54/55 |

- 2.3干燥机及精密过滤器

| - 序号 | - 干燥机 |  | - 单位 | - 冷冻式干燥机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 处理气量 |  | - m3/min | - ≥2.6 |  |
| - 2 | - 进气温度 |  | - ℃ | - ≤80 |  |
| - 3 | - 最大进气压力 |  | - MPa | - ≥1.3 |  |
| - 7 | - 压力露点 |  | - ℃ | - 2-10 |  |
| - 8 | - 外形 |  |  | - 环保漆 |  |
| - 1 | - 精密过滤器 | - 单位 | - 精密过滤器 |  | - 超精过滤器 |
| - 2 | - 处理气量 | m3/min | ≧3.5 |  | - ≧3.5 |
| - 3 | - 工作压力 | - MPa | - ≥1.6 |  | - ≥1.6 |
| - 4 | - 工作温度 | - ℃ | - ≦120 |  | - ≦120 |
| - 5 | - 过滤精度 | - μm | - ≧0.1 |  | - ≧0.01 |
| - 6 | - 最大残留含油量 | - ppm | - ≦0.1 |  | - ≦0.01 |

- 2.4储气罐

| - 序号 | - 储气罐 | - 单位 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 容积 | - m3 | - ≧1.0 |
| - 2 | - 工作压力 | - MPa | - ≥0.8 |
| - 3 | - 设计温度 | - ℃ | - ≦110 |
| - 4 | - 进气口尺寸 |  | - DN40 |
| - 5 | - 出气口尺寸 |  | - DN40需转接至实验室总气路 |
| - 7 | - 外形 |  | - 环保漆 |

四、合同及验收要求

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器中标方派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训；

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作；

4、质保期：整机壹年内免费维修(包含所有配件、耗材的更换及差旅费)，并免费保养2次，终身维护；

5、随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修；

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇；

7、免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务，本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |