附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 3 | 2000*3=6000 | 30天 | 1年以上 |
| 2 | 母排加工机(三合一) | 1 | 9000 | 30天 | 2年 |
| 3 | 恒温干燥箱 | 2 | 6500*2=13000 | 15天 | 2年 |
| 4 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 1500*2=3000 | 15天 | 1年以上 |
| 5 | 鼓风干燥箱 | 1 | 5100 | 7天 | 1年以上 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 移液器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

维生素类检测、分子生物学检测、β-内酰胺酶

二、技术指标：

- 四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框

- 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

- 卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好

- 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

- 具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

- 采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

- 移液器的拆卸和维护非常便捷

- *可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

三、设备必备配置：

1、单道可调移液器0.5-10ul  1台

2、单道可调移液器2-20ul(适配200ul吸头)  1台

3、单道可调移液器20-200ul  1台

4、*带检定证书

合同包2  母排加工机(三合一)技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1.可实现母排冲孔、切断、折弯，可加工铜牌150X10（mm）及以下

2.冲孔标配φ7mm  φ9 mm  φ10.5 mm  φ13.8 mm  φ17mm  φ20.5mm

3.输入电压220V，50HZ，额定功率750W

4.出力：冲孔15吨，切断15吨，折弯16吨

二、产品配置

1.冲孔机、切排机、折弯机、液压钳、电磁阀泵（750W），配备相应模具，工作平台

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供使用说明书

2.质保期2年，设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包3   恒温干燥箱技术要求

1.★温度范围：RT+10～260℃；调节精度：±1.0℃（103℃）；分布精度：±2℃（103℃）；传感器： K型热电偶；

2.★内部表面材质：SUS304不锈钢板；外部表面材质：冷轧钢板，表面具有耐药品性涂装；内部容积：≥25L；

3.加热器：不锈钢加热管；断热型材：玻璃纤维；

4.★拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能；

5.循环方式：强制风循环；

6.★在箱体上方具备两个排气口；

7.温度控制方式：PID；

8.设定温度和测定温度由不同颜色或者不同样式显示，以示区别；

9.★具备定时功能，定时范围1分～99小时59分以及100小时～999小时50分；具备定值运行、自动停止运行、自动开始运行功能；

10.不锈钢冲压网板2件；层板承重大于等于10kg/层；层板最大层数：≥5层；层间距不小于30mm。

合同包4电热恒温水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、★可用于培养基的保温存放

2、控温范围：RT+5~100℃

3、★温度波动：±0.5℃（设置46℃时）

4、★温度均匀度：±1℃（设置46℃时）

5、产品规格为双列六孔

6、具有设定、测定温度数字显示

三、	设备必备配置：

1、主机一台

合同包5    鼓风干燥箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。

4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

7、电源电压：AC220V 50HZ

8、控温范围： RT+10~250℃

9、温度波动度：±1.0℃

10、温度分辨率：0.1℃

11、温度均匀度：±3% (测试点为180℃)

12、工作环境温度：+5～40℃

13、输入功率：2050W

14、容积：≥136L

15、内胆尺寸(mm)W×D×H：≥550×450×550

16、外形尺寸(mm)W×D×H：≥840×580×730

17、载物托架（标配）：2块

18、定时范围：1~9999min

三、设备必备配置：

1、主机一台

2、独立限温控制器3个