附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃恒温水浴仪 | 2 | 4000 | 20自然日 | 2年 |
| 2 | 兆欧表 | 1 | 3600 | 1个月 | 2年 |
| 3 | 母排加工机(三合一) | 1 | 9000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     玻璃恒温水浴仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院玻璃恒温水浴仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3玻璃恒温水浴仪用于小规格电线电缆电压及绝缘电阻试验。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

★2.1 玻璃缸用透明的玻璃制作。玻璃缸尺寸（mm）：φ300×300；

2.2 加热功率：1000W；

★2.3 控温范围：室温-100℃；

★2.4 温度波动度：≤0.5℃；

★2.5 温度均匀性：≤0.2℃；

★2.6 升温速度：由室温－100℃不超过1小时；

★2.7 有电动搅拌功能，使水槽内部水温均匀。搅拌速度：起动-2500转/分。

二、设备必备配置：

玻璃恒温水浴仪       2套

玻璃缸             加配2个

合同包2 兆欧表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》

GB50052-2009《供配电系统设计规范》

GB50054-2011《低压配电设计规范》

GB50055-201《通用用电设备配电设计规范》

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

二、仪器设备需满足技术指标：

| 绝缘电阻测量 | 额定输出电压 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大有效值显示 | 100 MΩ |  | 4000 MΩ |
|  | 第一段有效测量量程 | 0.05～50MΩ |  | 2～1000MΩ |
|  |  | 显示值±5% |  |  |
|  | 第二段有效测量量程 | 0.01～0.05 MΩ，50～100 MΩ |  | 0.5～2MΩ，10000～4000MΩ |
|  |  | 显示值±10% |  |  |
|  | 最低电压测量值（维持额定电压的阻值） | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
|  | 额定电流 | 1mA（容许误差：额定值的1～1.2次） |  |  |
|  | 过量保护 | 1200V AC（10秒） |  |  |
|  | 开路电压 | 额定输出电压的1～1.2次 |  |  |
| 电阻测量 | 量程 | 3Ω |  | 30Ω |
|  | 中心刻度值 | 1.5Ω |  | 15Ω |
|  | 精度 | ±0.09Ω |  | ±0.9Ω |
|  | 测量电流 | 200mA DC以上 |  | 20mA DC以上 |
|  | 开路电压 | 4.1～6.9V |  |  |
|  | 过电保护 | 720V AC（10秒，保险丝） |  |  |
|  | 开路电压 | 额定输出电压的1～1.2次 |  |  |
| AC电压测量 | 测量量程 | 0～600V（50/60Hz） |  |  |
|  | 精度 | 最大刻度值的±5% |  |  |
|  | 输入电阻 | 100KΩ以上（50/60Hz） |  |  |
|  | 过电保护 | 1200V AC（10秒） |  |  |
|  | 过电保护 | 720V AC（10秒，保险丝） |  |  |

三、设备必备配置

1、绝缘电阻测试仪1台

2、测试引线、电池、便携式包装箱

3、说明书等资料

合同包3  母排加工机(三合一)技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1.可实现母排冲孔、切断、折弯，可加工铜牌150X10（mm）及以下

2.冲孔标配φ7mm  φ9 mm  φ10.5 mm  φ13.8 mm  φ17mm  φ20.5mm

3.输入电压220V，50HZ，额定功率750W

4.出力：冲孔15吨，切断15吨，折弯16吨

二、产品配置

1.冲孔机、切排机、折弯机、液压钳、电磁阀泵（750W），配备相应模具，工作平台

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供使用说明书

2.质保期2年，设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。