附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC测试附件（八线阻抗稳定网络） | 1 | 29500 | 4个月 | 2年 |
| 2 | 变压器变比测试仪 | 1 | 28000 | 2个月 | 3年 |
| 3 | 工频耐电压试验装置50kV | 1 | 16000 | 2个月 | 2年 |
| 4 | 循环冷凝水泵 | 1 | 20000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     EMC测试附件（八线阻抗稳定网络）技术要求

一、技术指标：

1、该网络能够用于测量CISPR22中规定的CAT6类共模干扰电压；也能作为耦合网络用于IEC61000-4-6的传导抗扰度测试，同时配备50 Ω 至150Ω 的适配器，用于校准。

2、频率范围：150kHz~30MHz(ISN), 150kHz~80MHz(CDN)

3、插入损耗：<1dB (100kHz to 30MHz)

4、AE端到EuT端的去耦能力：>55dB

5、纵向转换损耗（LCL）: 75dB@150kHz,59dB@30MHz

6、不对称电压的分压系数：10dB±1dB

7、不对称阻抗：≤30 MHz: 150Ω±20Ω ；>30 MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω

8、AE和EuT端连接器：RJ45；测量端口：BNC 50Ω female

9、承受最大电流：800mA（每线）；承受最大电压：63VAC/100VDC

10、共模相位角：0˚±20˚

合同包2    变压器变比测试仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准：

GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》

GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》

DL/T 963-2005 《变压比测试仪通用技术条件》

技术指标：

仪器应能满足变压器变比测试，界面采用智能化触控方式，操作简单方便，仪器具有良好的稳定性；

具有电流测试功能，判断匝间短路更灵敏；

★测试速度快，一次接线即可完成三相变比测试；

带日期显示，可保存至少50组数据，掉电数据不丢失；

大屏幕彩色液晶显示器，数据清晰易读，热敏打印机打印、RS485通讯接口和U盘存储接口；

仪器具有高低压反接保护功能，具有变压器短路、匝间短路保护功能，具有电源误接AC380V保护功能。系统软件终身免费升级。

★主要技术参数如下：

| 显示位数 | 5位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 | 160V(交流供电) |  | 10V(交流供电） |  |
| 量程 | 0.9～10000 |  | 0.9～500 |  |
| 准确度 | ＜2000 | ±0.1% | ≤150 | ±0.1% |
|  | 2000～10000 | ±0.3% | 150～500 | ±0.3% |
| 最小分辨率 | 0.0001 |  |  |  |
| 工作电源 | AC220V±10%，50/60Hz±1Hz |  |  |  |

二、设备必备配置

1、主机1台

2、测试电缆线含测试夹1套（长度至少13米）

3、电源线1根，接地线1根（至少2米）

4、打印纸3卷，保险丝若干

5、合格证、说明书、出厂检验报告等

合同包3    工频耐电压试验装置50kV技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:

GB/T1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则

GB/T1094.3-2017 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.11-2007 电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T 17467-2010《高压/低压预装式变电站》

GB/T16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T16927.2-2013	高电压试验技术 第2部分：测量系统

JB/T 501-2006 电力变压器试验导则

JB/T 9641-1999 试验变压器

DL/T 848.2-2004 高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置

技术指标：

采用干式变压器形式，技术参数如下

▲1、额定容量：≥5kVA；

▲2、高压侧额定输出电压：≥50kV；频率：50Hz；

▲3、低压侧输入电压：220V，50Hz

4、绝缘等级：≥F级及以上

5、系统测量精度：≤3％

6、绝缘介质:环氧树脂

7、阻抗电压:≤8%

8、额定容量时工作时间至少5min，80%容量时至少20min；

9、调压方式：手动

10、设有时间继电器，耐压时间可根据试验需要自行设定耐压时间，过流保护，零位启动保护，手动调压，指针显示电压电流；试验结束，手动降压回零；报警有声音提示。

二、设备必备配置

1、工频耐电压试验装置1台（含操作箱）

2、测试电缆线含测试夹1套

3、电源线1根，接地线1根

4、合格证、说明书、出厂检验报告等

合同包4    循环冷凝水泵技术要求

- 控温范围： 5℃～35℃，具备LCD屏幕，可数字显示实时温度。

★2.控温方式：PID，PID数字控温技术与热气旁路技术（Hot Gas ByPass）相结合; 控温精度：±0.3℃或更优。

3.冷却方式：压缩机制冷。

★4.制冷功率：≥1500W@25℃。

★5.水泵流量：≥6L/min，泵压：≥3bar。

6.水箱容积：≥3.5L。

7.冷却液位实时显示。

★8.指针压力表实时显示压力，压力可调节。

9.具备高低温报警、水位报警功能。

10.具备超压保护设计，避免由于压力过大而损坏仪器

11.扩展性：

11.1可选外接输入信号，由应用设备远程启动/停止水循环设备。

11.2  可选外接远程温度传感器，直接反映出所控制设备中相应的温度。

11.3  可选RS232接口来实现电脑控制、记录、保存温度图谱和设置等功能。