附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴锅 | 1 | 13000 | 15天 | 2年 |
|  |  | 1 | 9000 |  |  |
| 2 | 马弗炉 | 1 | 29000 | 15天 | 2年 |
| 3 | 绝缘油桶 | 1 | 24000 | 21天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    水浴锅技术要求

一、技术要求（水浴锅1台，预算13000元）

▲1.温度范围： -5~+90℃、温度波动度：±0.05℃

▲2.液槽内胆尺寸(单位mm)：≤480Wx280Dx150H ;

液槽外形尺寸(单位mm)：≤575Wx375Dx420H ;浴槽开口：≤480Wx280D

3. 加热功率：≥1500W

4. 压缩机：≥150W、 制冷量@20℃：150W

5.采用全封闭磁力泵循环搅拌，温场均匀，免除泄露与异常噪音。

▲6.安全与辅助功能：数显温度校正、传感器开路、短路保护和报警、高温保护和低温报警、泵马达堵转保护、防干烧、停电恢复

7.内胆用一次成型不锈钢槽，经久耐用，方便清洁。

二、技术要求（水浴锅1台，预算9000元）

▲1.高品质不锈钢加热盘管，不生锈，耐腐蚀，高品质镜面不锈钢内槽，不生锈，耐腐蚀，易清洁和消毒

▲2.设备外壳有防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘，整机IEC529，防水防尘

3.无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关，允许操作者湿手进行开关机及设置

▲4.低液位报警保护功能，防止干烧并随即报警，自动切断电源，最高温度上限报警保护功能，因任何情况浴槽温度超过105℃时自动报警并切断电源

5.标配有底部放水阀，方便放液

6．校准功能，客户自行即可完成温度校准

▲7.温度范围（℃）： 室温+5℃~+95℃ 、温度稳定性（℃）：±0.2 、显示分辨率（℃）：  0.1 、加热功率（KW）： 2

8.槽开口尺寸（WxLxD mm）：≥230x270x140、

外部尺寸（WxLxH含不锈钢盖）/mm： ≥290x320x280/404 （双列四孔）

三、配置要求：

水浴锅                 2台；

四、其他要求

1. 交货期：合同签订后15个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

▲2.自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3.用户现场免费安装，调试，培训。培训至少2人直至完全能独立操作。

4.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。提供所中标仪器厂家盖章确认的售后服务承诺书。

5.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

6、交货地点：用户指定地点。

合同包2   马弗炉技术要求

▲1、使用温度范围：100℃—1150℃；从室温到最高温度到达时间：70分钟；炉温偏差不超过±2℃（103℃）、±10℃（550℃）；炉温均匀度不超过±5℃（550℃）；炉温稳定度不超过±4℃（550℃）；

2、炉体容积在9L，炉体内腔高度15cm，宽度20cm。

▲3、具备定值运行和程序运行功能。具备程序控温系统，可实现自动程序性升温降温，一个自动程序中包含6种模式30段*1、15段*2种模式、10段*3种模式的升/降温曲线。控温方式为：微电脑PID控制。

4、炉体材料：陶瓷纤维；外箱体材料：不锈钢或带表面耐腐蚀材料涂装的冷轧钢板。

5、具备冷却风扇，可以比自然降温更快的将炉温降下来。

▲6、具备显示数码装置，可显示设定的温度、设定的时间和实时温度以及相关的其他参数。

7、具备定时功能：定时范围包含1分-99小时。

▲8、具备排气管路，可用于排出灰化过程中产生的烟气、污染气体和湿气等，有效地保护了炉内的加热和检测元件。

▲9、具备安全保护功能；具备过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能。具备自诊断功能，即当仪器发生温度传感异常时，保护装置会切断加热元件的电源，防止温度失控。具备有防止过电流的漏电保护开关。

▲10、具备温度偏差修正功能；即可在仪器上对温度进行修正。

11、电源规格：AC220V 50/60Hz 。

12、主机体积（不包含排气装置和管路的情况下）（WDH）不大于：450mm×580mm×580mm。

▲二、配置要求：

1、马弗炉（包含排气装置和管路）                 1台；

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后15个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

▲2.自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3.用户现场免费安装，调试，培训。培训至少2人直至完全能独立操作。

4.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。提供所中标仪器厂家盖章确认的售后服务承诺书。

5.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

6、交货地点：用户指定地点。

合同包3  绝缘油桶技术要求

绝缘油桶技术要求：

1、适用于GB/T 1001.1-2003中工频击穿耐受试验；

2、绝缘桶尺寸：内径1050mm，桶高1200mm，含底座高约1320mm；

3、绝缘桶材质：环氧树脂；

4、绝缘桶配有环氧树脂底座，底座下方配有4个轮子，方便移动；绝缘桶盛满绝缘油后，绝缘桶应不变形；底座及轮子应能承受绝缘油及绝缘桶的重量。

5、绝缘桶内应有接地装置，注油之后不应有漏油现象。