附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单根垂直燃烧试验仪 | 1 | 50000 | 20天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    单根垂直燃烧试验仪技术要求

★1、该设备应符合GB/T 18380.11-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置》GB/T 18380.12-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验　1kW 预混合型火焰试验方法》、GB/T 18380.13-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验　测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》中规定的电线电缆垂直燃烧对设备和试验方法的要求。同时，还需符合GB/T5169.14-2017《电工电子产品着火危险试验 第14部分：试验火焰1kW标称预混合型火焰 装置、确认试验方法和导则》（IEC60695-11-2:2013，IDT）的要求。

- ★2、金属罩材质应为304不锈钢（厚度不小于1.2mm），尺寸：高(1200±25)mm 、宽(300±25)mm 、深(450±25)mm。金属罩应放置在试验箱（通风柜）中。

- ★3、引燃源应符合IEC60695-11-2的规定，满足火焰确认的要求，且燃烧器尺寸应符合相应要求。燃烧器（本生灯）喷嘴内径为（7.0±0.05）mm (材料为黄铜）。

- ★4、试验箱（通风柜）内部体积应不小于1m³，并设有观察窗，便于观察试验进程。在试验期间不通风，提供无气流的环境，同时允许试验样品周围空气的正常热循环。应配有排气装置和出口封闭装置（如：蝶阀）。试验箱（通风柜）前门应能上下拉动，且可以留下足以操作燃烧器（喷灯）到位的一条缝隙或其他合适的结构。

- ★5、该设备应采用质量流量计精准控制燃气（丙烷）和空气流量。在23℃、0．1 MPa条件下，以（650 ±10 ）L／min 的流量供给95%丙烷气体； 在23℃、0．1 MPa条件下，以（10±0.3）L／min的流量供给空气。（注：这些体积流量相当于丙烷(23 ℃、0.1 MPa条件下密度为1.821g/L时)的质量流量为(1.184±0.018)g/min,空气(23 ℃、0.1 MPa条件下密度为1.1764g/L时)的质量流量为(11.76±0.35)g/min）。

- 6、具有电子点火功能。

- ★7、金属罩内的正中间，固定试件的两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离为(550±5)mm。因考虑到中压电缆单根燃烧需要，用于固定试验样品的上下支架应有足够的机械强度以及合适的样品固定方式。

- 8、试件垂直轴线应置于金属罩内的正中间（即距两侧面150mm，距背面225mm）。

- ★9、燃烧喷灯与夹具的夹角应能调整到（45±2）°位置，蓝色火焰尖端与试样接触点的距离上支架下沿应为（475±5）mm。(有专用测量黄铜锥体）

- ★10、试验箱（通风柜）中测量，火焰尺寸为：火焰总高度： 170 mm～190 mm；蓝色焰芯高度：50 mm～60 mm。

- ★11、配有火焰高度卡尺，用于确认火焰高度。

- ★12、具有设定燃烧试验时间的功能，供火时间结束，设备应能自动关端丙烷和空气的气源。

- 13、应配有砝码，以便在试件上按导体截面积施加一个约5N/mm2的负荷（至少能覆盖0.5 mm2、0.75 mm2、1.0 mm2、1.5 mm2、2.5 mm25个导体规格的试验需求）

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |