附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴锅 | 1 | 10000 | 15天 | 1年 |
| 2 | 温湿度记录仪 | 4 | 4000*4=16000 | 7天 | 1年 |
| 3 | 吊重架 | 1 | 14300 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   水浴锅技术要求

1、不锈钢加热盘管，不锈钢內槽。设备外壳采用防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘及电源开关，允许操作者湿手开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路防护等级为IP43。

2、 具备低液位报警功能，当液位低导致可能的干烧情况时，仪器会报警并自动切断电源从而防止干烧。具备高低温极限温度报警功能：可设定实验室高温及低温限值，当温度超过设定限值时，自动报警，提醒操作者异常情况。当浴槽超过最高可到温度（100~110℃）时，仪器自动报警并切断电源以保证安全。

3、控温范围：RT+5~99.9℃，温度分辨率为0.1 ℃，温度稳定性±0.2℃，仪器具备显示屏，可显示设定温度及实际温度；同时具备校准功能，可自行完成温度校准。

4、槽开口尺寸大于等于：35*27（cm*cm），深度不小于12cm。最低可工作充液高度为1cm，可方便放置恒温各种小型或低矮器皿。

5、加热功率大于等于1.5kW，可迅速升温到所需温度。

6、具备底部放水阀，方便放液；配置双列六孔，孔位盖使用高质量的塑料变径圈。

合同包2   温湿度记录仪技术要求

1、仪器量程：0～85℃、0～100%RH；

2、精度温度±0.5℃  湿度精度：±3%RH；

3、可实时记录温湿度数据，数据采集间隔可设置，记录数据可导出Excel格式文档；

4、数据存储容量应至少可保存半年。

合同包3   吊重架技术要求

- 宽1.5m，高1.2m；

- 至少能吊起200kg的重物；

- 能配合YY 9706.252-2021标准要求的载荷垫一起使用。