附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥胶砂试体成型振实台 | 1 | 12000 | 15天 | 1年 |
| 2 | 危化品管理区域监控改造 | 1 | 16000 | 7天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    水泥胶砂试体成型振实台技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JC/T  682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》

JC/T 2090-2011 《聚合物水泥防水浆料》

GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、振幅:15.0mm±0.3mm；

2、控制器和计数器:控制器和计数器应灵敏可靠，振动60次的时间为(60±2)s，60次后自动停止；

3、台盘总质量(包括摆动臂、模套和锁紧机构):台盘总质量(包括摆动臂、模套和锁紧机构)为(13.75±0.25)kg，并将实测数据标识在台盘的侧面；

4、两根摆动臂及其十字拉肋的总质量两根摆动臂及其干学拉肋的总质量为(2.25±0.25)kg；

5、台盘中心到摆动臂轴中心的距离为(800±1)mm；

6、当突头落在止动器上时，台盘四个角中任一角的高度与其平均高度差不大于1mm。

7、突头的工作面为球面，其与止动器的接触为点接触。

8、突头和止动器的硬度应不小于58HRC。在用振实台突头和止动器的硬度应不小于55HRC。

9、凸轮的硬度应不小于45HRC。在用振实台凸轮的硬度应不小于40HRC。

10、锁紧机构锁紧时应能压紧模套和试模。

11、振实台启动后，台盘在上升过程中无摆动现象，撞击瞬间无明显反弹现象(或连击声)，传动部分运转声音正常。

12、振实台应配有隔音罩以降低撞击噪音，吸音材料宜采用吸音海绵，厚度不低于50mm。对在用振实台不做要求。

合同包2危化品管理区域监控改造技术要求

1、摄像机不少于6台。

- 像素不低于400万的臻全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560×1440，在该分辨率下可输出实时图像

- 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境

- 1个内置麦克风，高清拾音

- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

- 网络交换机不少于2台。

千兆无管理POE交换机,包转发率13.39Mpps,交换容量18Gbps,9个千兆电,MAC:4K,桌面式,塑料外壳,不支持挂耳,输出功率124W,国标交流适配器

- 该项目另外需要对我院现有部分摄像头安装位置进行调整以满足该区域360度监控要求，费用含安装费、布线施工产生的辅材费用等，该项目的监控必须能接入与我院现有监控系统统一管理，需要厂家（海康）授权，安装调试费用等产生的费用由供应商承担。