附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械测试配件（电磁兼容） | 1 | 90000 | 4个月 | 2年 |
| 2 | 直冷式高低温冷却机 | 1 | 99000 | 3个月 | 2年 |
| 3 | 高低压耦合测试软件 | 1 | 80000 | 3个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后20个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    医疗器械测试配件（电磁兼容）技术要求

医疗器械测试配件（电磁兼容）技术指标：

（1）双锥对数复合天线：

1、★符合CISPR32标准测试要求；

2、★频率范围：30MHz-3GHz；

3、★天线系数：30MHz~80MHz：7-14dB/m；80MHz~160MHz：7-11dB/m；160MHz~3000MHz：8-34dB/m；

4、★接6dB衰减器，驻波比＜2；

5、阻抗：50Ω，电压驻波比：＜1.5；

6、3dB波束宽度典型值（E面）：45°-65°(f＞150MHz)；

3dB波束宽度典型值（E面）：78°(f＜150MHz)；

3dB波束宽度典型值（H面）：90°-120°(f＞150MHz)

7、最大功率；200W（瞬时）/100W（连续）；

8、连接器：N型；

9、宽度*长度*厚度≤1500mm*910mm*620mm；

10、★可支持现有的EMC32测试软件仪器库；

11、重量≤3.1kg。

（2）对数天线：

1、★符合CISPR25、GB/T18655标准CLASS5限值以下6dB测试要求；

2、★频率范围：200MHz-3GHz；

3、★天线系数：200MHz-400MHz:10.8-15.7dB/m；400MHz-1000MHz:15.5-22.7dB/m；1000MHz-3000MHz:22.5-34dB/m；

4、★接6dB衰减器，驻波比＜2；

5、阻抗：50Ω，电压驻波比：＜2.8；

6、3dB波束宽度典型值（E面）：45°-65°；

3dB波束宽度典型值（H面）：90°-120°

7、最大功率；1000W（＜300MHz）/300W（1GHz）；

8、连接器：N型；

9、宽度*长度*厚度≤776mm*900mm*82mm；

10、★可支持现有的EMC32测试软件仪器库；

11、重量≤1.7kg。

合同包2    直冷式高低温冷却机技术要求

直冷式高低温冷却机技术指标：

1、★满足GB9237、GB4272、GB/T 31485和GB/T 31467等标准要求，支持车载PTC、动力电池、车载DCDC等产品配套使用；

2、★设备结构：风冷一体式结构，侧吸风上出风，外壳材质为镀锌板+喷塑，管道、水箱材质为SUS304不锈钢，设备柜门为铰链+机柜锁，设备内部贴蛋窝吸音棉，配置液位显示装置，冷凝器位于设备顶部，设备底部带移动撒刹车脚轮；

3、★制冷量：7.5kW@冷却液25℃；

4、★加热功率：10.5kW（根据升降温速率自动可调）；

5、★温度控制范围：-40℃～90℃，曲线编程控温，全温区平均升降温速率：0～4℃/min@进出口短接、空载，升温/降温速率：平均3-4℃/Min（空载@25℃室温）；

6、★温度控制精度：≤±0.5℃@稳态，流量控制范围：2~20L/min，流量控制精度：≤±0.2L/min@稳态；

7、压力控制范围：0~300kPa，压力控制精度：≤±5kPa；

8、工作模式：本地+远程，通讯方式：CAN通讯和充放电测试电源通讯联动控制。设备可由CAN2.0命令对系统设定温度、流量、压力，待机/运行选择、温度、流量、压力查询等功能。设备自带上位机软件，可实现远程控制、数据自动上传等功能；

9、★该设备包括由一台压缩机制冷机组、制冷箱、循环泵组、换热容器、控制装置及辅助装置组成，测件测试完成后可将被测件内部水或冷却液回吹到膨胀箱；

10、★被测件连接管不小于7m，采用双层橡塑保温隔热措施，对所有管路实行严格保温隔热，可按我方要求进行进出口径的设定及水管的变径；

11、电源：三相五线制、AC380V、50Hz、40A、最大输入功率20kW；

12、安全预警功能：设备上装有循环液高低温报警保护，液位/流量/压力不足报警保护，压缩机延时启动保护，制冷系统高/低压力保护、排气过热保护，相序/缺相保护；综合故障报警保护等；

13、★产品出厂自带足够量新型环保混合制冷剂，附带60L常压沸点120℃以上、冰点为-45℃的车载防冻液；

14、其他功能：定值/程序控制、故障记录、曲线显示、数据存储、远程控制等，数据存储功能，支持U盘导出。

合同包3    高低压耦合测试软件技术要求

高低压耦合测试软件技术指标：

1、★符合CISPR25、GB 18655、EN、ETS、FCC、ANSI C63.4、VCCI和VDE 等国际通行测试标准，也可自定义测试标准；

2、软件的程序部分和配置数据部分完全分离，方便用户进行配置数据备份；

3、软件支持R&S系列接收机/频谱仪设备、安捷伦系列接收机/频谱仪设备。

4、★软件可按照我院现有的仪器配置进行第三方仪器库导入，可调用我院现有的仪器设备资源搭建测试系统；

5、可进行菜单管理、限值管理、系统因子管理（传感器因子、路径损耗因子）、模板管理（接收机模板、开关模板、验证模板、预扫模板、位置模板、数据筛选模板、频率展宽模板、终测模板、报告模板、监视模板、接收机测量模板等）；

6、★通过搭建相应的测试系统，可进行EMI测量、损耗测量、屏蔽效能测量、电缆屏蔽效能测量、新能源汽车电子高低压HV-LV耦合测量，电波暗室场地验证测量（暗室内、暗室外）、人体暴露于磁场测试（EMF）、范德霍夫测试（直出测试结果）等；

7、若软件有USB密钥保护，需尽可能多的提供满足测试软件配套用密钥；

8、★需提供1~2次远程视频或现场上门软件培训指导，做到我院测试人员能够独立操作软件测试；

9、★需搭配一台移动工作站（CPU:不低于英特尔酷睿i5；硬盘容量≥500GB；内存容量≥16GB；系统：Windows11）以配合测试软件的安装，该配套工作站的配置应能流畅运行软件来进行测试；

10、软件安装简单直观，可运行在Windows 95,98,NT, ME, 2000, XP, Vista，Win7，Win10等操作系统上。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |