附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	工频耐电压试验机
	1
	18000
	30天
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1  工频耐电压试验机技术要求

仪器设备需满足标准：
1.GB/T 755-2025《旋转电机 定额和性能》
2.GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》

3.GB/T 9651-2022《单相异步电动机试验方法》
4.GB/T 14711-2025《中小型旋转电机安全要求》
5.GB/T 12350-2022《小功率电机安全要求》

仪器设备需满足技术指标：
1. 额定容量：3kVA，输入电压：220V±10%，50Hz
2、工频耐压电压: 0~ 5000V,分辨力1V及以上
3. 输出电流（脱扣电流）: 0~ 600mA可设置,分辨力1mA及以上
     4、电压测量系统精度：1.5%及以上
     5、电流测量系统精度：1.5%及以上
     6、频率测量精度：50Hz，精度：±0.1 Hz

     7、耐压时间： 0-120s可设置

二、仪器功能
1、本测试系统能自动测试工频耐压及泄漏电流。输出线路测试时接好测试线以后，按下测试启动按钮，系统程序能够按照设置的升压速率（均匀地或每步不超过全值的5%），加压达到设置值和时间后，再逐渐将电压降至试验规定电压的一半以后自动关断电源。

2、过电流保护装置：试样击穿时在0.2s内切断电源
3、系统有过流、过压、急停、联锁等安全保护功能；
4、操作台界面功能
4.1、试验电流、电压、时间的实时动态显示、击穿瞬间电流、电压、时间的保持显示；
4.2、合闸、零位、上限、升压、降压、恒压、急停等状态监控显示；
4.3、操作界面有启动钮、停止钮、急停钮、高压指示灯；
4.4、具有“试验电压”、“过流阀值”、“升压速度”、“恒定耐压时间”等设置功能；
5  安全防护
5.1、自动归零保护措施：设备在非合闸状态自动回归零位安全状态；
5.2、零限启动保护：只能调压器归零后才能启动，防止产生瞬态冲击电压；
5.3、门联锁保护：高压试验区安全门关闭才能启动，打开自动断高压，防止人误闯入触电；
5.4、限位开关保护：设置上下限位开关，使电压在零和满量程范围内试验，调压过程到限位自动断高压，防止电压过量程；
5.5、过压过流保护：在满量程范围内可任意设定电压、电流的阀值，超过阀值自动断高压；
5.6、空开断闸保护：设备配置总电源空气开关，防止试验主回路或控制回路发生短路过载且过流、过压等保护措施失灵时，能有效切断电源；
5.7、保险丝过载熔断保护措施：试验控制回路配置保险丝，在控制系统发生短路故障等情况时，能有效熔断控制回路电源；
5.8、急停按钮：设备配置急停按钮，防止发生着火等危险情况时能快速有效切断试验回路电源；
5.9、高压警示灯：合闸后警示灯亮起，提示有高压，断闸后熄灭，起警示作用。
三、配置要求
（1）工频耐电压试验机 1台
（2）电源电缆1根
（3）高压连接线1套
（4）合格证1套
（5）出厂测试报告1份
（6）使用说明书1份
第 2 页 共 3 页

