附表一                                    购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源动作 特性测试台 | 1套 | # 总则 ## 符合标准 - 该设备应根据GB14048.11-2008中9.3.3.2条[除9.3.3.2.6（b）]的要求为双电源试验提供检测平台。 ## 工作环境 - 户内式； - 环境温度：-10℃~50℃； - 最大相对湿度95%：一般情况下仅有非导电性污染，但是必须考虑到偶然由于凝露造成短路短时的导电性； - 海拔：不超过1000m； ## 用途 设备接入AC380/220V±15%，50Hz电源，长期工作制，按照GB14048.11-2008中9.3.3.2条[除9.3.3.2.6（b）]为双电源“操作控制、程序和范围”提供测试平台。 # 技术要求 ## 型式： 设备采用铝合金制作外壳，单工位，输出电压分为两路，常用电压和备用电压，为左出线，用8个端子（接线可靠）与外部试验样品连接；并在设备左侧面板上预留8个信号端子。设备需在安装控制电路板的导轨上预留尺寸为350mm×350mm的空间，配有4个安装孔。 ## *设备运行方式 调压装置应通过单片机采用C语言编程实现控制，上位机采用触摸屏平板电脑，要求在调压的时候可以设置目标值进行粗调、细调，在试验时电压能自动调节，调压的过程中如果判断到电源状态有变化，调压装置应马上停止，并记录当前电压值，具体根据GB14048.11-2008中9.3.3.2条[除9.3.3.2.6（b）]的要求，所有的测试数据可以通过电脑储存，打印，要求电脑可以安装XP系统，并能正常安装一般的软件程序（如LabVIEW8.5）。 电压调节方式：电动自动调节（设定测试电压后，设备会自动调节到需要的测试电压），分为常用单相调节（A相调节，B相调节，C相调节），常用三相调节。备用单相调节（A相调节，B相调节，C相调节），备用三相调节。常用、备用三相调节中，要保证三相能同步调节。 ## 参数要求 - 电压输出范围：常用电源输出电压（AC 0-300V）即为常用电源A相输出0-300V，B相输出0-300V，C相输出0-300V。备用电源输出电压（AC 0-300V）即为备用电源A相输出0-300V，B相输出0-300V，C相输出0-300V。 （2） 设备系统误差：≤2%； （3） 绝缘电阻≥5MΩ； ## 使用寿命 不低于10年； |  |