二氧化硫试验箱 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫试验箱 | 1台 | 1.工作室尺寸： 1000 mm×1000 mm×1000mm（深×宽×高）（不含尖顶） 2.要有室体门，方便1米的设备进出。 3.温度范围：RT+10℃-55℃，升温速率： 0.7～1℃／min 4.温度波动度：≤1℃ 5.温度偏差度：±2℃ 6.温度均匀度：≤ 2℃ 7.相对湿度：70%～100% 8. 相对湿温度偏差度：±5%RH 9.时间设定范围：0.1～999.9H可调 10.气体类型: SO2 11.气体产生:钢瓶法 12.气体浓度: 可调 13.二氧化硫浓度控制 气体浓度由计量筒浮标控制； 气体进入工作室后自动搅拌； 导气管采用耐腐蚀硅胶管连接； 14.底部承重： ≥1T 15.平均无故障工作时间：＞2000h 16.噪音：≤75dB 17.试验室室体:具有抗腐耐温性能, 内外胆材料采用耐腐蚀性材料； 18.观察窗：有全透明的内外镀膜加热防霜装置，多层中空玻璃，在湿热试验和低温试验时观察窗的加热丝自动开启，防止凝露和结霜； 19.样品架：采用耐腐蚀性材料，每平方能承受400kg； 20．试验后二氧化硫能吸收处理，达到环保排放要求； 21.具有除雾装置功能； 22.控制系统：嵌入式大屏液晶触摸屏，温度传感器PT100，分辨率：0.1℃； 23.安全保护系统：超温保护、漏电保护器、超压保护、过电流保护、加热管故障报警、缺水报警、电源故障报警、室门关闭状态显示；设备故障自动切断电源保护。 | GB/T2423.33-2005 高浓度二氧化硫试验 DIN 50018饱和环境下的二氧化硫试验 GB/T9789-2008金属和其他非近视有机覆盖层通常凝露状态下的二氧化硫腐蚀试验 |