刀型熔断器拔出力测试装置 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀型熔断器拔出力测试装置 | 1台 | 1、型式： 1）该设备应由遥控装置和试验机组成，二者能够分离，分离距离应在4m以上，并能够组合到一体。 2）试验机应能够在（80±5）℃的环境中长期工作。试验机应能固定符合GB13539.2-2008中图101和图102要求的不同尺寸的刀型熔断器，并配套提供GB13539.2-2008规定的经淬火并镀鉻抛光的钢质试验触刀。 3）设备外观应美观，设备结构应合理，便于移动，便于操作，方便计量，方便调节，方便试验数据的观察与记录；设备用料应能够抗氧化；设备选用的标准配件应符合对应的国家标准。 ## 2、设备运行方式 ## 1）在常温中平稳地拔出插在在熔断器支持件中的试验触刀，并记录力的大小； 2）试验机置于（80±5）℃的温控箱中，施力抓手牢固地抓住按照GB13539.2-2008中8.9.1的规定通电中的熔断体的搭扣，在规定的时刻，通过温控箱外的遥控装置控制试验机，使其对熔断体的搭扣平稳地施加GB13539.2-2008中表118中规定的力Fmax(250N,300N,350N,400N)，持续15s。 ## 3、参数要求 1）量程60N~400N； 2）误差：≤±5%。 | GB13539.2-2008中熔断器系统A-刀型触头熔断器8.9.1和8.11.1.2 |