附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密线性高压大功率直流电源 | 1 | - 额定输入：交流三相380V±10% 50Hz\60HZ±10% 额定输出：DC600V,25A,直流稳压稳流 - 稳压精度 源效应：≤0.1%额定值（仅由于输入源电压变化-5% 到+ 10%时引起的输出电压变化率） 时漂：≤0.3%额定值（仅由于电源连续工作时间大于8 小时时引起的输出电压变化率） 温漂：≤0.04%额定值／℃（仅由于在电源使用环境温度范围内，由环境温度变化引起的输出电压变化率） 负载效应：≤0.3%额定值（仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率） - 稳流精度 源效应：≤0.1%额定值（仅由于输入源电压变化-5% 到+ 10%时引起的输出电流变化率） 时漂：≤1%额定值（仅由于电源连续工作时间大于8 小时时引起的输出电流变化率） 温漂：≤0.04%额定值／℃（仅由于在电源使用环境温度范围内，由环境温度变化引起的输出电流变化率） 负载效应：≤0.3%额定值（仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率） - 纹波电压（r.m.s） 稳压时：≤0.1% +10mV（50%~100%额定值输出时测量） - 输出电压调节范围 近似0~额定电压值连续可调 - 输出电流调节范围 近似0~额定电流值连续可调 - 输出电压、电流设定 十圈电位器 - 保护方式 过压，过流，过温，缺相保护 - 输出端允许短路 - 工作方式 长期满负荷连续工作 - 输出电压、电流显示分辨率 0.1V，1A - 整机电压、电流表误差 ≤±1%±10020个字（计量范围5％~50％额定值） ≤±0.5%±1 个字（计量范围50％~100％额定值） - 电源适用负载特 阻性、容性、感性负载 - 环境条件 使用场所：仅在室内使用 温度：-20℃～40℃ 空气湿度：≤80% - EMC要求 作为辅助设备进行浪涌(8kV)，群脉冲(5kV)抗扰度试验时能正常工作,不允许出现性能降低现象。 作为辅助设备进行EMI试验时能正常工作,不影响被测样品的发射特性。 | 国产 品牌 |