附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器局部放电检测系统 | 1套 | 局部放电检测装置（包含阻抗和方波 ） 1套，中频电源滤波器1台，耦合电容器 3个 |  |
|  |  |  | 电容量范围： 6PF ～ 250µF； 测量通道： 3路（标准）； 椭圆扫描时基：频率50（内）、100、150、200、400HZ； 旋转： 以30°为一档； 工作方法： 椭圆－扩展－直线； 放大器： 3dB低频端频率fL：10、20、40KHZ任选； 3dB高频端频率fH：80、200、300KHZ任选； 增益调节，粗调6档，档间增益差20±1dB，细调范围>20dB； 正负脉冲响应不对称性<1dB； 具有一次性轰击装置，轰击时间约20ms（供拍照用）。 脉冲峰值表：线性刻度指针式表头0 ～ 100；误差±5%（以满刻度计）； 对数刻度指针式表头0 ～ 10 ～ 100；误差±5%（以满刻度计）； 数字表头：以3位半LED数字表显示， 0 ～100；误差：±3%（以满刻度计）。 |  |