附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动片压缩热膨胀试验机 | 1台 |  | 满足GB5763-2008中热膨胀率、压缩应变检测要求 (GB/T22310-2008和GB/T22311-2008): ①液压缸行程：10mm 液压缸活塞直径：90mm ②位移传感器行程：2mm 测量精度：0.001mm ③加载方式：气动/液压伺服加载 加载范围：0～100KN 加载速度：1～70KN/sec 测量精度：0.5% ④气源压力：0.4～0.7Mpa 冷却水：1～2bar，10L/min ⑤热板尺寸：150*250*40mm3 加热板功率：350W×6 (10min±0.5min加热至400℃) 加热板温度：≤500℃(加热板温度偏差±10℃) ⑥温度测量：0-600℃ K 分度热电偶3支 温度测量精度：1%FS±2℃； ⑦环境温度：10℃～40℃ 主电源：三相 380V /50Hz /3KVA ⑧机架变形：≤0.01mm （活塞直径：φ40mm φ60mm 油压：16Mpa， 常温）（φ48mm） ⑨压头调整：0～50mm 夹具：三套（另：与常用试样类型相匹配的压头3个） |  |
| 2 | 离合器片旋转爆裂强度试验机 | 1台 |  | 满足GB/T5764-2011中旋转强度检测要求： ①主轴转速：0～20000转/分，变频调速、PLC控制、全自动试验程序。（最大角速度300转/秒，转速误差≤1%，角速度误差≤3%，转速表分度值≤1转，最高试验温度达到300℃，温度误差±2℃） ②加速速率可控，最大加速率可大于600(转/分)/秒，可按国际上现有任何标准完成离合器面片旋转强度试验。 ③上限转速、保速时间可控，保证试验安全。 ④自动加热保温，≤300℃，时间可调。 ⑤试件破坏转速自动检测、自动停机、精度高，测量精度±5转/秒。 ⑥主电机功率：5.5KW, 油泵电机功率：370W×2台，加热管功率：1.5KW×3 ⑦最大可试面片直径≤430mm |  |
| 3 | 冲击强度试验机 | 1台 |  | 满足GB5763-2008中冲击强度检测要求 ①冲击能量分为0.9807J和3.9228J两级（一般用0.9828J级），冲击速度为2.9m/s。(试验中消耗自身贮存能量值在每级表盘满量程的10%～80%内) ②摆锤重量:162g ③预扬角度：150° ④中心距：40mm±0.2mm ⑤摆锤刀刃30°±1°，r=2 mm±0.5 mm, ⑥支座r=1mm±0.1mm,与试样接触表面夹角5°，与试样垂直表面夹角10°±1° |  |
| 4 | 抗弯应变试验机 | 1台 |  | 满足GB/T5764-2011中弯曲性能检测要求 ①最大压力：2000 N，测量分度值1.0 N ②最大挠度：8.0 mm，测量精度0.01 mm ③相对压头加载速率≤10mm/min±1 mm/min（无级可调）电机功率：40 W ④压力、挠度曲线自动记录功能 ⑤试验夹具：支点间距离可调节为40mm±0.2 mm和30mm±0.2 mm；支点端部曲率半径为1.5 mm；加压端部曲率半径为3.0 mm； |  |
| 5 | 生物安全柜 | 1 | 下降气流平均流速>0.30m/s； 进气流平均流速>0.50m/s； 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3（1级标准）； 柜体：10度角倾斜； 噪音：小于60dBA； 参考外形尺寸（长×宽×高mm）：1115×810×1540；长度须1115±50mm； 产品认证： 须通过美国NSF 49认证、欧盟EN 12469认证及中国YY0569-2005产品检测； 通过日本JIS K 3800认证及中国SFDA颁发的III类医疗器械注册证更佳。 |  |  |