附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气微生物采样器 | 1 | 一、参数 取样体积：50－10,000L、培养皿规格：直径90mm（100mm可选）、空气流速：100L/min、电池容量：可持续采样4小时（经过10000次以上循环周期测试） 二、配置 主机、三脚支架、手提式便携箱、不锈钢采样盖3个 | 进口品牌 |
| 2 | 高压灭菌器 |  | 一、参数 ·灭菌容量: 50L; ·放置方式：立式 ·安全双向检测联锁装置：通过检测内压力和箱内温度来锁住箱盖。 ·双向传感系统监控空气排除状态：采用双向传感器检测灭菌器内是否有残留空气。 ·自动排气装置。 ·具有自动融化琼脂培养基和保温功能:保温温度范围45℃-60℃ ·自动编排启动程序：内置定时器可设定一段时间程序，以使高压灭菌器自动启动一个灭菌周期（最长可维持一个星期）。 ·记忆（储存）支持系统：可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。 ·开箱盖方式：向上打开箱盖。 ·腔体内径：300mm ·安全装置报警：缺水、温度感应器线路破裂、温度过高、温度过低、过压、开关盖水平杆失效、自动排气阀故障报警等 二、配置 主机、灭菌吊篮3个 | 进口品牌 |
| 3 | 电机测试台改造 |  | - 总体要求 1.1我院原有测试台强电部分不变（设备测试容量不变），供方更换测量仪表（工控机，温度巡检仪，电量表，扭矩仪），改造后设备满足实验方法—B法的精度要求。 1.2更改现有软件，更改后的软件效率可通过A法、B法和E1法三种方法确定，试验方法符合GB/T 1032-2012的有关规定。 1.3 配置的测量仪表及电脑显示器显示内容、采集数据应保证甲方原有单相电动机、单三相发电机试验能力与要求。 - 测试项目 本系统改造后，保持原有测试项目不变：直流电阻测试，空载测试，负载测试，温升实验，堵转实验，M-S实验。 2.1直流电阻： 电机在环境温度下，用四端法测量其直流电阻，可换算出基准温度下的电阻值。 2.2空载试验： 让电机在额定电压、额定频率下空载运行，一直到机械损耗达到稳定，然后从1.25倍的额定电压开始，逐步降低电压，一直降低到空载电流最小或不稳定的最低电流为止（125%～60%、50%以下），其间至少测取9点数据，记录每个电压点的空载电压、空载电流、空载输入功率，并同时记录每个电压点定子绕组温度或端电阻值，最后绘制空载特性曲线，分析计算铜耗、铁耗、机械耗。 2.3负载试验： 当电机的温度接近热稳定时，给电机加额定电压，通过改变电机负载，在1.50～0.25倍额定负载范围内均匀测取6点数据，记录每点的电压、电流、输入功率、输出功率、转速及转矩，并同时记录每点的定子绕组温度或端电阻值，可通过A法、B法或E1法确定效率，并绘制特性曲线。 2.4堵转试验： 在电机接近冷状态下进行，试验时设备可通过外力将电机转子堵住，从额定电压的1.1倍开始，降低电压到接近电机额定电流时为止，其间测取5～7点，同时读取各点的电压、电流、功率、转矩及绕组温度或端电阻，并绘制转矩特性曲线。当采用电阻法测堵转时，只读取电压、电流、功率的数值，每侧完一点，测取定子绕组的电阻值，籍此计算对应的转矩值。最后可绘制电机的堵转特性曲线。对较大电机需相应降低试验电压，取决于所选电源容量。 2.5最大最小转矩试验 可测定绘制M—S曲线，对较大电机可降压完成。可分析求出最大、最小转矩、离心开关断开转速（单相带离心开关电机）。 2.6温升试验： 本设备采用电阻法做温升试验，电机运行热稳定以后，断电测取某一绕组的电阻值降落曲线，可以反推到断电瞬间的电阻值，并以此电阻值和冷态数据求取绕组温升。试验过程中，可自动稳定负载，温升稳定后，提示用户断电停机，以进行下面的试验项目。 2.7 单相电动机、单三相发电机试验 满足原有单相电动机、单三相发电机试验能力与要求，如发电机总谐波畸变率，三相发电机瞬态电压调整率（突加、突卸、恢复时间）等。 - 电量测试项目： 序号; 名 称; 单 位; 量程范围; 精度/范围 ±F.S%. 1; 环境温度; ℃; -20～200; ±1℃. 2; 交流电压; V; 0～600; 0.2%. 3; 交流电流; A; 0.05～5（二次）; 0.2%. - 改造主要材料列表： 价格单位：元人民币 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 工业控制计算机; 1台. 2; 功能卡; 3只. 3; 电量表; 2台; 其中1台：TC-3试验台用. 4; 温度测量模块; 1套. 5; 温度巡检仪; 1套. 6; 扭矩仪; 1台. 7; 软件; 1套. 8; 辅材; 1套. - 软件： 5.1提供简体中文操作软件 5.2配套软件具有测试项目操作采集界面，可自动或手动采集，也可手工录入，并可供另处电脑安装使用此软件。 5.3 软件具有数据处理功能，对采集或录入的数据，根据国标进行计算处理，最后生成报表和曲线 |  |